3D打印临床技术服务要求
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通用资格条件
1.在中国境内依法注册，具有独立法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。
2.具有健全的财务会计制度，提供近 1 年度财务审计报告或银行资信证明，具备设备采购、场地装修的资金实力。
3.依法缴纳税收和社会保险，提供近 6 个月纳税凭证、社保缴纳承诺书。
4.参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法违规记录，提供书面声明函。
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为名单，以开标当日信用中国、中国政府采购网查询结果为准。
医疗行业专项资质
1.若提供的 3D 打印成品、医用耗材属于第二类医疗器械，须具备第二类医疗器械经营备案凭证；属于第三类医疗器械的，须持有《医疗器械经营许可证》。
2.所用 3D 打印原材料、成品须具备对应医疗器械注册 / 备案凭证，生物相容性符合国家医用标准。
3.投标人须在泸州市行政区域内拥有固定经营场所或服务站点，提供房产证、租赁协议等场地证明。
人员要求
配备固定专职服务团队，至少 1 名医学影像三维重建工程师、1 名临床对接专员，提供人员社保缴纳证明、技能 / 职称相关材料；具备医疗类设备采购、实验室场地装修施工落地经验。
投标人须知
1.投标文件组成：正本 1 份、副本 2 份，电子版 U 盘 1 份，全部密封包装，封面标注项目名称、投标人名称。
2.服务商须全额按照上海交通大学出具的技术参数清单采购 3D 打印专用设备、配套软硬件，严格按照泸州市中医医院3D打印中心建设方案装修图纸完成院内指定场地标准化改造，设备及装修方案须经上海交通大学验收合格后方可投入使用。
3.设备采购、场地装修的全部费用由中标第三方服务商自行承担，产权归属于中标方。
4.收益分配：医院与中标方按照临床患者实际收费（物价部门备案收费标准）约定比例进行分成，具体分成比例由泸州市中医医院确定。
5.投标报价需包含：设备采购预算、场地装修预算、运营服务成本、耗材、人工、运维、税费等全部成本。
6.招标文件中标注★的条款为实质性要求，不满足则按无效投标处理。
7.投标人必须严格遵守医疗数据安全管理规定，对患者 DICOM 影像信息严格保密，严禁外泄、私自留存、商用，中标后须签订专项保密协议。
8.投标人应充分考虑临床加急需求、高校科研配合义务，自行承担设备采购、装修施工、运营服务过程中的全部风险。
采购需求
（一）服务范围
对接医院骨科、神经外科、口腔科、放疗科、康复科等临床科室，同步配合上海交通大学医工科研团队，开展以下服务：
1.患者 CT/MRI 影像 DICOM 数据三维重建、个体化解剖模型、手术导板、术前模拟假体设计；
2.医用级 3D 打印成品制作、消杀处理、尺寸精度检测、院内上门配送；
3.急诊手术加急打印、临床现场调试对接；
4.配合上海交通大学开展医工转化课题研究、临床试验、学生教学实训、技术迭代优化；
5.3D 打印设备日常运维、医用耗材储备、服务台账管理；
6.按照上海交通大学技术要求、泸州市中医医院3D 打印中心建设方案图纸完成设备采购安装、场地标准化装修，接受泸州市中医医院装备部及上海交通大学联合验收。
（二）★核心技术硬性要求
1.医用光固化3D打印机（DLP工艺）不少于【1】台，打印精度≥0.05mm，成型尺寸满足骨科、神经外科大尺寸解剖模型制作；
2.熔融沉积成型（FDM）教学/科研打印机不少于【1】台；
3.配套医学影像三维重建工作站【2】套，支持DICOM数据导入、逆向建模、网格优化，可对接大学科研算法平台；
4.医用级后处理设备：清洗机、固化机、打磨消杀设备全套；
5.原材料：医用生物相容性树脂、PCL可降解材料等，全部具备医疗器械注册/备案凭证。可兼容医院 PACS 系统 DICOM 数据，三维重建软件合规，可对接上海交通大学科研建模分析软件；
6.交付时效：常规临床模型 48 小时内交付，急诊手术导板 24 小时内加急交付；
7.成品质量符合 YY/T 医用 3D 打印相关行业标准，每批次提供尺寸检测报告；
8.搭建本地加密数据存储环境，患者影像数据脱敏处理，项目结束后数据彻底清零，严禁外传；
9.场地装修须按照泸州市中医医院3D 打印中心建设方案图纸平面及 3D 布局实施，满足医学实验室、临床操作规范，符合院感、消防、医疗环境管控要求，装修方案经泸州市中医医院装备部及上海交通大学联合验收通过。
（三）本地化服务要求
1.本市常驻专职服务团队，7×12 小时响应临床需求；
2.在医院周边设立临时服务工作站，保障样品交接、医患沟通高效；
3.每月向泸州市中医医院、上海交通大学联合提交服务月报，包含交付情况、质量问题、科研配合进度、设备运维情况。
（四）医工协同义务
1.无条件配合上海交通大学开展 3D 打印医学科研项目、临床试验、本科生 / 研究生实训教学；
2.参与医院 3D 打印临床应用规范制定，提供技术支撑；
3.双方联合开展技术创新，服务商无偿提供技术优化方案；
4.设备开放共享给上海交通大学科研教学使用，不得限制高校科研实验使用权限。
为保障医工协同 3D 打印临床及科研平台建设，乙方须严格按照本参数清单采购设备，经甲方验收合格后方可投入使用。
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平
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	医用级 SLA 打印机
	1
	台
	

	
	
	外固定支具 3D 打印系统
	1
	台
	

	
	
	定制式矫形鞋垫 3D 打印机
	1
	台
	

	
	
	支具打磨机
	1
	台
	

	
	
	光盘刻录机
	1
	个
	

	
	
	笔记本电脑
	2
	台
	

	
	
	模型处理工具箱
	1
	套
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	足底压力步态评估仪
	2
	套
	

	
	
	三维足型扫描仪
	1
	套
	

	
	
	体外三维扫描仪
	1
	台
	

	
	
	鞋垫设计软件
	1
	套
	

	
	
	脊柱激光水平仪
	1
	台
	

	
	
	数字设计工作站
	1
	台
	

	
	
	彩色打印机
	1
	台
	

	
	
	身高体重仪
	1
	台
	

	
	
	操作工作台
	1
	台
	

	
	
	高清显示屏
	1
	台
	

	
	
	脊柱侧弯扫描工具箱
	1
	套
	


（五）招标项目技术需求
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	3D 打印平台
	1.医用级 SLA 打印机 1 套
1.设备寸:1.20m(W)x1.30m(D)x1.90m(H)
2.设备重量:约900kg
3.激光器：5000小时或者12个月(以先发生为准)
4.整机:从安装日开始12个月
5.激光类型:二极管泵浦固体激光器Nd:YVO4
6.波长:354.7nm
7.激光器功率:5000mW
8.快速制作层厚:0.125mm
9.精密制作层厚:0.05~0.15mm
10.电机分辨率 ±0.0005mm
11.标准容积:240L
12.制作平台:600mm(X)x600mm(Y)x400mm(Z)
13.最大制作零件重量100kg
2. 外固定支具 3D 打印系统 1 套
1.打印原理：熔融沉积型（FDM）
2.操作系统：Windows,Vista7,Linux,Mac0x
3.机身材质：全金属钣金一体（全密闭恒温）
4.打印尺寸：600*600*600mm
5.打印精度：特定值：0.1mm；正常 0.2mm
6.打印层厚：1-4mm
7.定位精度：XY轴：0.0458mm；Z轴：0.0025mm 
8.打印速度：10-500mm/s
9.喷头数量：1个，模块化 冷却方式:液冷（散热区冷却）/风冷（模型冷却）
10.喷头直径：标配2mm（标配），4/6/8/10mm（可选）
11.喷头温度：Max 500℃
12.平台温度：Max 120℃
13.支持材料：打印材料符合生物相容性标准，抗菌抗紫外线，可降解。提供检测报告。可支持PETG,PLA,PC,PA,ASA,ABS,TPU等
14.环境要求：15-35℃，湿度20-50%
15.显示屏：  13英寸中/英文操作彩色触屏
16.硬件组成： 打印机：1500*1500*2000mm 17.压缩机：890*650*835mm 冷干机：650*430*670mm 气罐：:720*680*2060mm
机器重量：打印机：500kg 压缩机:131kg 冷干机：42kg 气罐：100kg
18.软件语言：中文/英文
19.打印方式：支持SD卡拔插及USB连接
20.电源输入：AC100v-240v 50Hz/60Hz
21.电源输出：DC 24V(四电源架构)
22.功   率：3080W
3.定制式矫形鞋垫 3D 打印机 1 台
1.机器尺寸：730x540x490mm
2. 打印尺寸：320x200x200mm
3. 最大打印速度≤180mm/s；
4.2 个工位，可单独打印工作；
5. 打印精度 ±0.1mm/100mm；
6. 工作喷嘴温度≤300℃；
4. 支具打磨机 1 套
1. 产品型号：HJ‑DM‑01
2. 功率：550W
3. 额定电压：220V
4. 额定频率：50HZ
5. 空载转速：2000r/min
6. 砂轮尺寸：100*20*32 mm
5. 光盘刻录机 1 套
1. 读写速度：8XDVD 和 24XCD 双层记录和擦除速度
2. 尺寸：厚度仅 12mm，长宽 141mmx136mm
3. 保护：缓冲欠载保护
4. 兼容性：适用于 WINXP‑WIN 10、Vista、Linux 以及 Max OS
6. 笔记本电脑 2 台
1. 品牌 联想（Lenovo）
2. 型号 拯救者刃 9000K
3. 系统 Windows 11 家庭中文版
4. 类型 单主机
5. 处理器 intel Core Ultra 7
6. 硬盘容量 2TB SSD
7. 内存容量 64GB
8.CPU 型号 Ultra7‑265K
9. 显卡型号 RTX 5060Ti10. 售后服务 三年质保
7. 模型处理工具箱 1 套
1. 工具分类：尖嘴钳、剪刀、打磨工具、砂纸、胶水等；
2. 游标卡尺一套；
3. 箱子尺寸：360*250*10mm
	1
	套

	2
	数字门诊系统
	1.足底压力步态评估仪（大）1 套
1.硬件参数：
（1）尺寸：1220*580*28mm
（2）采集频率：≥400Hz
▲（3）传感器类型：压阻式栅栏传感矩阵（柔性薄膜）
▲（4）传感矩阵触点数量：27648 个
▲（5）传感器矩阵触点密度≥6 个 /cm²
（6）传感矩阵尺寸：88mm²
（7）量程：≥200N/cm²
（8）力测量误差率：≤最大量程的 ±2%
2. 软件参数：
（1）本地 windows 评估软件。
（2）系统语言为中文。
（3）可支持光脚或着袜状态下的足底压力数据实时采集和实时显示。
（4）支持站立静态采集模式和步行动态采集模式来分析足底压力并进行综合评价。
（5）静态足压报告包括足底十一分区每个区域的接触面积、面积占比、压力及压力占比、最大压强与平均压强。
（6）静态足压四分区分析。提供左前、左后、右前、右后四个分区中各个区域的接触面积、最大压强与平均压强，四分区承重比例。
（7）提供足压山峰 3D 图，提供左右足接触面积、最大压强、平均压强与压力峰值区域。（8）静态步态检测可显示动态足弓 AI 指数，提供正常足弓值范围。
▲（9）提供在睁、闭眼站立状态下的平衡能力分析。包含平均位置、标准差、距离和平均速度、重心偏向等 COP 时空差数。
（10）提供在静态站立时前后、左右方向的重心摆动范围（振幅），包含左、右脚足底压力中心以及身体足底压力中心的轨迹。（11）提供在步相周期中左右脚在着地期、平足期、蹬伸期和摆动期的占比与用时对比。（12）提供支撑期的动图展示，同时提供足底压力中心及足底压力最大值的轨迹变化图像，着地位置，COP 距离、COP 偏移指数 (CPEI)、接触面积、COP 速度、步偏角、最大压强、平均压强、步长、步宽。
（13）支持同时播放双脚或指定播放任意一步的 COP 轨迹。
▲（14）提供足部十一分区在步态周期的各个周期内的瞬时压强分布及最大压强点。（15）数据打印输出中文报告，同时支持测试分析页面的打印输出。
（16）支持检测者名单批量导入及报告数据批量导出功能，用于筛查等场景。支持扫码添加名单。
（17）支持测试时长的参数修改及医生账号的创建、上传签名与管理。
（18）支持上传机构 LOGO 用于软件首页及报告页面呈现。
（19）支持报告 PDF 下载，支持 CSV，JPG 数据下载。
▲（20）支持报告前后对比。
▲（21）支持接入鞋垫 / 鞋定制数据的 SaaS 系统。
（22）支持 API 开放，支持接入院内 HIS 系统。
2. 足底压力步态评估仪（小）1 套
1. 硬件参数：
（1）尺寸：560*490*24mm
（2）采集频率：≥400Hz
▲（3）传感器类型：压阻式栅栏传感矩阵（柔性薄膜）
▲（4）传感矩阵触点数量：9216 个
▲（5）传感器矩阵触点密度≥6 个 /cm²
（6）传感矩阵尺寸：88mm²
（7）量程：≥200N/cm²
（8）力测量误差率：≤最大量程的 ±2%
2. 软件参数：
（1）本地 windows 评估软件。
（2）系统语言为中文。
（3）可支持光脚或着袜状态下的足底压力数据实时采集和实时显示。
（4）支持站立静态采集模式和步行动态采集模式来分析足底压力并进行综合评价。
（5）静态足压报告包括足底十一分区每个区域的接触面积、面积占比、压力及压力占比、最大压强与平均压强。
（6）静态足压四分区分析。提供左前、左后、右前、右后四个分区中各个区域的接触面积、最大压强与平均压强，四分区承重比例。
（7）提供足压山峰 3D 图，提供左右足接触面积、最大压强、平均压强与压力峰值区域。（8）静态步态检测可显示动态足弓 AI 指数，提供正常足弓值范围。
▲（9）提供在睁、闭眼站立状态下的平衡能力分析。包含平均位置、标准差、距离和平均速度、重心偏向等 COP 时空差数。
（10）提供在静态站立时前后、左右方向的重心摆动范围（振幅），包含左、右脚足底压力中心以及身体足底压力中心的轨迹。（11）提供支撑期的动图展示，同时提供足底压力中心及足底压力最大值的轨迹变化图像，着地位置，COP 距离、COP 偏移指数 (CPEI)、接触面积、COP 速度、步偏角、最大压强、平均压强、步长、步宽。
（12）支持同时播放双脚或指定播放任意一步的 COP 轨迹。支持手动删除左 / 右脚任意一步的 COP 轨迹。
▲（13）提供足部十一分区在步态周期的各个周期内的瞬时压强分布及最大压强点。（14）数据打印输出中文报告，同时支持测试分析页面的打印输出。
（15） 支持检测者名单批量导入及报告数据批量导出功能，用于筛查等场景。支持扫码添加名单。
（16） 支持测试时长的参数修改及医生账号的创建、上传签名与管理。
（17） 支持上传机构 LOGO 用于软件首页及报告页面呈现。
（18） 支持报告 PDF 下载，支持 CSV，JPG 数据下载。
▲（19）支持报告前后对比。
▲（20）支持接入鞋垫 / 鞋定制数据的 SaaS 系统。
（21）支持 API 开放，支持接入院内 HIS 系统。
3.三维足型扫描仪 1 套
1．硬件参数：
（1）产品尺寸：753mm（长）753mm（宽）465mm（高）
（2）额定功率：30W
（3）3D 深度视觉相机传感器
（4）三维数据采集时间：＜30s
（5）检测鞋码范围：小于 50 码，体重范围：小于 150kg2．
3. 软件参数：
▲（1）支持本地 windows 及云计算安卓系统。
▲（2）系统语言包含中英文，支持语言定制。▲（3）同步生成双足数字化三维全脚模型。（4）识别脚型类型（包含埃及脚 / 希腊脚 / 罗马脚 / 方形脚） ，提示脚型影响和适合鞋类。
（5）自动识别拇指外翻角，外翻程度，提示脚型影响、选鞋建议与建议运动。
（6）自动识别后跟外翻角，外翻程度，提示脚型影响、选鞋建议与建议运动。
▲（7）自动计算脚长、着地点长、第一跖趾长、第五跖趾长、踵心长、拇指外凸点部位长、小趾外凸点部位长、腰窝部位长度、第一趾端点长度、第二趾端点长度、第五趾端点长度、水平脚宽、水平趾宽、踵心全宽、最大脚宽、斜趾宽、斜脚宽、拇指里宽、小指外宽、第一跖趾里宽、 第五跖趾里宽、 腰窝外宽、 脚趾厚度、 跖趾高、 跗骨高、 跖趾围长、 腰围、 跗围、兜跟围、脚印长度、后跟凸点高度、后容差、跗骨部位长度、拇趾翻转角度、斜趾宽角、足弓高等 30 多项全脚型数据。
（8）可显示足弓 AI 指数，提供正常足弓值范围用以判断足弓类型。
（9）支持打印输出中 / 英文报告功能。
（10）支持检测者名单批量导入及报告数据批量导出功能。
（11）支持上传机构 LOGO 用于软件首页及报告页面呈现。
（12）支持报告 PDF，STL 下载。
（13）支持数据接口对接功能。
（14）支持报告前后对比。
4. 体外三维扫描仪 1 套
1. 技术原理：双目红外机构光
2. 单帧扫描精度：0.1mm
3. 单帧扫描范围：125X225mm
4. 扫描帧率：16 帧 / 秒
5. 可输出格式：STL、PLY、OBJ
6. 支持操作系统：Window 10/11
7. 接口类型：USB5. 
4.鞋垫设计软件 1 套
1. 多设计模块，可满足复杂结构鞋垫的设计要求
2. 操作智能简单，5 分钟内快速完成一双鞋垫的设计
3. 多语言操作系统
4. 标志任意设计
5. 详细的设计参数报告
6. 支持鞋垫边缘圆弧倒角过渡，成品鞋垫无需修边抛光，鞋垫无需修边抛光
7. 带切片功能，无需安装其他切片软件
5. 脊柱激光水平仪 1 套
1. 激光输出模式 360° 水平线 + 360° 垂直线
2. 精度 ±0.2mm/m
3. 自动安平范围 ±3°
4. 激光线宽 2mm±0.5mm/m
5. 波长 515‑525nm
6. 激光安全等级 二级激光
7. 工作温度 ‑10°~+50°
8. 存储温度 ‑20°~+60°
6. 数字设计工作站 1 套1.CPU:i7‑14650HX
2. 内存：32G
3. 固态硬盘：1TSSD
4. 显卡：RTX4060 8G
5. 服务：二年质保
7. 彩色打印机 1 套
1. 基本功能 单打印
2. 面板 2 英寸显示屏
3. 连接 USB + 无线 + 网络
4. 速度 黑彩: 25 页 / 分钟双面: 15 页 / 分钟
5. 月负荷 40000 页
6. 双面打印 自动双面打印
7. 内存 256MB8. 
尺寸 (长宽高)390*472*266 mm
8.身高体重仪 1 套
1.身高测量超声波自动感应测量
2.测高范围 90‑200cm
3.身高分度值 1cm
4. 称重范围 5‑200kg
5. 体重分度值 100g
6. 显示屏 LCD 高清显示
7. 语音功能语音开关可控
8. 供电方式内置锂电池 / 插电
9. 操作工作台 1 套
1. 操作台尺寸：1800*1800*750mm
2. 工具盒 5 个，挂钩 8 个；
3. 台钳一个；
10. 高清显示屏 1 台
1. 背光类型: LED 
2. 屛幕尺寸: 49 寸 
3. 裸机尺寸: 112*165*370.5mm 
4. 壁挂孔位: 400*400MM 
5. 整机功率: ≤160W 
6. 待机功耗: ≤1W 
7. 输入电压：交流电：100‑240V 50/60Hz 
9. 屏体分辨率: 1920X1080 
10. 视角: 178° 
11. 亮度: ≥300cd/m2 12. 对比度: ≥1800:1 
12. 响应时间: 4ms
11. 脊柱侧弯扫描工具箱 1 套
1.ATR 角度尺 2 个；
2. 卷尺 2 个；
3. 子母扣 50 个；
4. 内衬袜套 1 卷；
5. 剪刀 1 把；
	1
	套



（六）软硬件适配要求
系统兼容医院 PACS 影像系统，可安全读取患者 CT/MRI 数据；开放数据接口，支持上海交通大学科研团队调取脱敏后模型数据用于课题研究；设备具备远程运维端口，方便上海交通大学技术人员远程调试优化。
（七）验收标准
设备到货安装后，由上海交通大学，医院装备部共同现场验收； 连续试运行 30 天，设备故障率低于 1%，打印尺寸偏差符合 YY/T 医用 3D 打印行业标准； 验收不合格，乙方须在 15 日内更换设备，产生费用全部由乙方承担。
（八）设备使用约定
设备日常临床使用优先保障医院诊疗需求； 高校科研、教学实训、学生实验享有优先使用权，乙方不得设置权限限制、额外收费； 设备大修、升级改造需提前告知甲方，技术方案经甲方确认。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________ 
乙方（盖章）：__________ 日期：__________
（九）附件 2 场地装修规范及验收确认单
一、场地基本信息
服务地点：泸州市中医医院城南院区内指定区域，建筑面积由服务商现场勘测，分为：操作打印区、模型存储区、影像处理工作站区、院感消杀区、科研对接缓冲区；参照泸州市中医医院3D打印中心建设方案平面布局，设置打印间 1、打印间 2、后处理室、耗材仓库、会议室 / 接待室、工程师办公室、扫描室、矫形师检查室、接诊候诊护士站、矫形器适配取型间等功能房间。
泸州市中医医院3D打印中心建设方案平面布局图：
[image: ]
二、装修硬性要求（必须满足院感、消防、医疗规范 + 大学实验室标准）
墙面、地面采用防静电、易消毒医用环保材料，满足手术室级别的洁净度要求； 独立给排水、排风系统，处理树脂挥发气体，符合环保及职业健康要求； 强弱电分离，配备稳压电源，保障 3D 打印设备不间断运行； 设置独立数据机房，加密服务器存放患者影像数据，物理隔离外网； 划分科研专属工位，供上海交通大学师生开展实验、建模工作； 消防设施达标，通过医院装备部、院感科、消防部门联合查验。
三、装修工期
乙方须在合同签订后90个工作日内完成全部装修、保洁、开荒，提交竣工图纸、材料合格证明、环境检测报告。
四、验收流程
乙方完工后提交验收申请； 医院院感科、装备部、上海交通大学科研管理部门联合现场验收； 验收通过出具验收合格单，未通过乙方无条件返工，工期不顺延。
确认单位： 
医院方：__________ 
大学方：__________ 
服务商：__________
（十）附件 3 收益分成对账结算表（月度）
项目名称：泸州市中医医院 — 上海交通大学 3D 打印医工协同服务项目 
结算周期：____年__月  日 —____年__月 31 日
	序号
	服务项目
	物价备案单价
	服务例数
	患者实际缴费总金额
	备注

	1
	骨科手术导板
	
	
	
	

	2
	神经外科解剖模型
	
	
	
	

	3
	口腔科个性化模型
	
	
	
	

	4
	教学科研模型
	
	
	
	高校科研不计入分成

	5
	其他临床服务
	
	
	
	

	
	合计营收
	—
	—
	—
	①总营收：__________元，科研项目除外



分成约定
双方约定分成比例：医院占比至少10%，具体比例由服务商根据勘测情况收益分成方案；
医院应得分成金额：①× 医院比例 =__________元  
服务商应得分成金额：①× 服务商比例 =__________元
扣款事项（如有）
本月考核不合格扣款：__________元 设备运维违约金：__________元 其他扣款：__________元 本月医院实际应付金额：__________元
确认签字 
服务商对账确认：__________ 日期：__________ 
医院财务科核对：__________ 日期：__________ 
医院装备部审核：__________ 日期：__________ 
上海交通大学科研方备案：__________ 日期：__________
补充落地条款（纳入招标文件）
1.所有临床收费全部进入医院对公账户，服务商不得私自收取患者任何费用，一经发现立即终止合同，没收履约保证金；
2.设备采购、场地装修投入全部由中标方承担，合同期内设备产权归中标方所有，合同期满双方协商处置；若乙方违约提前退场，设备无偿归医院所有；
3.收益分成按月结算，对账无误后 【30】个工作日内医院完成支付；
4.高校科研用模型、实验耗材成本由服务商承担，不参与营收分成；
5.若因政策调整、物价收费标准变动，分成基数按最新备案价格执行，双方另行签订补充协议。
6.场地布局说明：本项目场地建设遵照《泸州 3D 打印中心建设方案》，包含平面布局图、3D 效果图，划分打印间、后处理室、耗材仓库、会议室接待室、工程师办公室、扫描室、矫形检查室、接诊候诊护士站、矫形适配取型间、技术展示展厅等功能分区，避光打印室、排风、防静电、院感消防全部按图纸及装修确认单执行。

 合同主要条款
1.设备与装修约定
中标服务商须在合同签订后【90日内】，严格按照上海交通大学出具的设备技术参数、3D打印中心建设方案平面布局施工图纸完成全部设备采购安装、场地装修改造，改造完成后由上海交通大学、医院院感科、装备部联合验收，验收不合格须无条件返工，逾期未完成投入使用的，承担违约责任。设备采购、装修全部费用由服务商承担，设备产权：归服务商所有。设备无偿对上海交通大学科研教学开放使用。
2.收益分配规则
本项目按照当地物价部门备案的 3D 打印临床服务收费标准，以患者实际缴费金额为基数，医院与中标方按双方约定的分成比例进行月度结算。每月【10】日前服务商核对上月营收数据，双方对账确认无误后，医院在【30】个工作日内支付对应分成款项。所有收费纳入医院统一收费系统管理，服务商不得私自向患者收取费用。
3.数据保密
中标方必须签订《医疗数据保密协议》，若发生患者隐私泄露，承担全部法律责任，医院有权单方面解除合同并追责。
4.医工考核
中标方配合上海交通大学科研教学、设备开放共享的完成情况，纳入月度服务考核，未达标扣除对应分成款项。
5.质量考核
医院每月对交付时效、产品精度、临床满意度进行打分，连续 2 个月考核不合格，甲方有权终止合同，设备处置按产权约定执行。
6.知识产权
临床定制化模型、科研成果相关知识产权归医院及上海交通大学所有，中标方不得擅自商用、转载。
7.违约责任
逾期完成设备装修、逾期交付服务、产品质量不合格，服务商须无偿返工；私自收费、限制高校设备使用的，医院有权解除合同并没收履约保证金。
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