	
	2026年项目资金申请购买设备清单

	序号
	医疗设备名称
	设备明细
	拟采购数量
	单价（万元）
	总价格（万元）
	国产或进口
	参数

	1
	心肺复苏机
	——
	2
	15
	30
	国产
	1.★按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有硬质支撑。
2.驱动方式：电动电控。
3.★机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，无有弹性软质材料，确保有效的按压压力及按压深度。功能操作界面在设备上方，便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便。
4.▲适用胸廓范围：最大胸宽≥47±2.5cm，胸腔高度范围≥13.3-30.3 cm，误差≤±1cm。（需提供注册检验报告证明）
5.工作状态：最大工作倾斜度≥66°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。（需提供检验报告证明）
6.具有气道开放垫，便于患者胸腔回弹及气道打开有效通气。
7.▲主机具有数据显示屏，≥3.5英寸，至少可显示胸外按压分数（CCF）实时数据及趋势图、按压模式、按压深度、按压频率、按压时间等关键参数指标。
8.在按压深度为5.6cm时，实际按压峰值压力＞70公斤。（需提供注册检验报告证明）
9.除颤状态下，按暂停键，除颤完成后，再次按暂停键，恢复按压，期间不间断CCF时间记录。
10.按压频率：100-120 次／分钟，连续可调；也可按3挡设置，100次/分钟，110次/分钟、120次/分钟，可由低向高或由高向低，连续调节按压频率；实际按压频率与设置值误差为≤±1 次/分钟。确保不同身高体重的患者快速设置按压。
11.按压深度：0-56mm范围，支持步进为1mm的连续可调；也可按3挡设置，3.6cm，4.6cm及5.6cm，可由低向高或由高向低，连续调节按压深度；误差为≦±0.2cm。确保不同身高体重的患者快速设置按压。
12.按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压通气模式（CCV模式）。
13.在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。
14.▲电池负载（最大压力85公斤）情况下运行时间≥70分钟，电池负载为60公斤时运行≥115分钟，电池空载运行时间≥150分钟。（需提供检验报告证明）
15.充电时间≤90分钟。（需提供检验报告证明）
16.具有电池电量显示与低电量报警功能，电池低电量报警后，设备至少还能工作35分钟。（需提供检验报告证明）
17.数据储存：≥16GB,可储存至少10000个事件数据，通过 U盘进行数据加密导出。
18.设备支持连接WIFI，实时传输监测数据和报警数据。
19.▲设备能自动生成输出心肺复苏功能及实时效果监测分析报告，抢救结束后即可统计CCF、按压总时间、心肺复苏总时间、按压总次数、最长按压中断时间、按压中断总时间、中断总次数（＞10秒）、按压频率、按压深度等相关抢救数据。
20.具有单独电池离线查看电量功能，保证设备正常安全有效工作。（需提供检验报告证明）
21.设备具备查看电池使用寿命功能。（需提供检验报告证明）
22.防电击类型程度：Ⅱ类CF型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用；具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。
23.应用部分具有除颤放电效应防护，除颤时无需移开设备以减少按压中断时间，提高抢救成功率。
24.整机重量（含电池）≤6.5kg。（需提供检验报告证明）
25.▲主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。
配置清单
1 胸腔按压机主机 1 套
2 按压背板 1 件
3 可充电锂电池 1块
4 电源适配器及电源线 1 套
5 负压吸盘 1件
6 气道开放垫 1 件
7 使用说明书 1本
8 便携背包 1个
1 胸腔按压机主机 1 套
2 按压背板 1 件
3 可充电锂电池 1块
4 电源适配器及电源线 1 套
5 负压吸盘 1件
6 气道开放垫 1 件
7 使用说明书 1本
8 便携背包 1个

	2
	体外膈肌起搏器
	——
	2
	1.5
	3
	[bookmark: _GoBack]国产
	1、台式机设计，配推车结合使用；
2、高清触摸屏操作；
4、双通道输出，每通道分左右，可单独调节；
5、治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%；
6、脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%；
7、脉冲频率：30Hz、35Hz、40Hz、45Hz和50Hz可设定，允差为±10%；其对应的周期分别为1/30s、1/35s、1/40s、1/45s、1/50s、允差为±10%；
8、负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V
9、开路时输出峰值电压≤500V
10、刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；
11、刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%；
12、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；
13、开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；
14、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；
15、内置电池，并配置有电量提示功能；
16、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》

	3
	内镜清洗设备
	——
	1
	25
	25
	国产
	内镜清洗工作站：用途：对软式内镜进行清洗、漂洗、消毒、末漂、干燥。
1、采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，设备整体高度≥1500mm。
2、清洗槽采用“前高后低”的防泛水设计，干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面低于前端。
3、采用分段式柜体，便于搬迁；柜体支架采用或优于不锈钢材质；柜门采用上挡板和下柜门分体设计，选用彩色钢化玻璃材质；
4、内镜清洗工作站消毒效果满足规范要求，检测菌落总数≤20cfu/件，不得检出致病性微生物
5、水/气“一次性”全自动灌注器、酶液/消毒液全自动循环灌注器均采用隐藏式设计。
6、注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，在注水完成后自动实现注气的切换；
7、注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，在注液完成后自动实现注气的切换；
8、控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少；酶液/消毒液倒计时装置，独立记录灌注剩余时间；9、可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道；
10、采用医用无油空压机，空压机应与工作站主体为同一生产厂家；
11、 具有气体处理器，可分离空气中的油污，水分，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能；
12、 可实现清洗液自动配比，清洗酶用完后，自动报警提示。
全自动内镜清洗消毒器：
1、 用途：软式内镜的清洗和消毒，单槽可一次清洗≥2条内镜，具备测漏功能。
▲2、洗消槽材料采用或优于304不锈钢材质。（提供设备槽体实物图片证明）
3、具有自身消毒功能，能对0.2μm在内的过滤器等管路进行消毒。
4、清洗槽内设旋转喷嘴和旋转喷淋臂对内镜外表面全方位侧地清洗消毒，同时具备循环水流对内镜所有内部管路持续冲刷清洗消毒。
▲5、为保证清洗效果，在清洗阶段，添加清洗剂≥25ml。（提供有资质的检测机构出具的带 CMA 的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
6、具备内管腔增压泵压力监测功能，每条内镜配备独立的内镜管腔监测模块，可实现内镜堵塞和接头脱落检测。
▲7、具备附件超声清洗功能，可实现附件超声清洗功能，超声时间可设置。
8、过滤要求:设置3级水过滤器，外置过滤器过滤精度≥1μm，内置过滤器过滤精度≥0.45μm和≥0.2μm。
9、具有空气干燥、酒精干燥两种干燥方式，对内镜内部管道进行干燥。
▲10、酶/清洗时间≤120s，设备配套使用过氧乙酸消毒液，干燥/吹干时间≥30s，对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值＞3.00。（提供有资质的检测机构出具的带 CMA 的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
11、主界面能实时显示内循环流量，当前运行状态，进消毒液量等信息。
13、 具备消毒液浓度检测功能，浓度不合格时自动报警提示，并进行数据打印。
▲13、消毒液作用时间≤3min，即可对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值＞3.00。（提供有资质的检测机构出具的带 CMA 的检测报告复印件，并加盖投标人公章）
14、 数据存储要求：屏幕能存储相关运行数据，可对历史数据进行调阅，打印。
15、 门结构要求：自动门，感应式控制开关，不需要接触脚踏板，同时具有防夹功能。
★16、设备使用寿命≥10年。
▲17、可配套使用消毒剂（至少包含过氧乙酸、邻苯二甲醛、戊二醛）对软式内镜进行消毒，主要杀菌因子至少可用过氧乙酸、邻苯二甲醛、戊二醛。（提供消毒产品网上备案信息服务平台上的设备铭牌佐证）
18、设备功率≤2KW。 
★19、内镜专用水机≥300L
配置清单：
1.内镜清洗工作站1套、
2.内镜专用水机1台。
3.全自动内镜清洗消毒器1台、
4.内镜连接头2套、
5.清洗酶液1桶

	4
	穿戴式排痰仪
	——
	2
	4
	8
	国产
	▲1.按键方式:具备一键飞梭的操作方式；
2.导气方式:≥2根导气软管同步向充气背心充、放气，软管长度（120-200）cm，管内直径（25-35）mm；
3.能装卸的全胸充气背心: 背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，背心胸围尺寸（43-175）cm。
4.压力范围至少包含:0.5kpa～3.2kpa，≥10档可调，步距增量≤0.3kpa。
▲5.振动频率（5-30）Hz，连续可调，步距增量≤1Hz。
6.治疗中压力及频率可随时调节。
▲7.自动模式:按体型不同而分级具备≥5种自动程序模式，至少包含 (6Hz-7Hz-8Hz-7Hz)、(7Hz-8Hz-10Hz-8Hz)、(8Hz-10Hz-12Hz-9Hz)、(9Hz-11Hz-13Hz-10Hz)、(10Hz-13Hz-15Hz-11Hz)；
8.自定义模式:可治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调；定时时间:自定义模式至少包含5min、10min、15min和20min四档。手动模式1min~99min连续可调，步距≤1min；手控触发器至少具备“加压”、“启动”“停止”三项功能，可利用手控器进行快速停机。
★9.配置清单：                                                                                                                                                                                                 
序号 配置清单 数量 备注
1 主机 1台 
2 导气软管 2根 
3 一次性充气背心-成人中号 1件 
4 一次性充气胸带-成人大号 2件 
5 一次性充气胸带-成人中号 2件 
6 简易半胸充气胸带-成人大号 1件 
7 简易半胸充气胸带-成人中号 1件 
8 标准全胸充气背心-成人中号 1件 
9 手控触发器 1个

	5
	高流量氧疗仪
	——
	1
	5
	5
	国产
	1、 整机与显示要求：
1. 采用≥4英寸彩色电容触摸控制屏，屏幕亮度可调节。
2. 内置涡轮：无需空压机，无气源也可独立工作。
3. 支持高压氧和低压氧，可直接连接中心供氧，无需外接浮子流量计。
4. ★内置空氧混合系统，氧浓度通过主机旋钮直接调节。
5. 内置锂电池，电池续航时间≥4小时，断电不停机。
6. 主机和附件气道分离，供气回路和患者回路相互独立，降低主机污染概率。
7. 双单向阀设计，主机气道和管路气道均有单向阀，患者气体无法回流接触主机，无需对主机内部气路进行消毒。
8. 标配无消耗氧传感器，无需使用氧电池等耗材。
9.▲支持监测参数和设置参数同屏显示。
二、通气功能和设置参数
1.具有高流量模式和低流量模式。
2.▲具有一键增氧功能，可一键增加吸入氧浓度。
3.流量反馈调节功能，自动调节氧疗流量以满足患者吸气需求。
4.具有氧疗计时功能。
5.★具有管路干燥功能。
6.吸入氧浓度：21—100% 
7.氧疗流量：2—90L/min
8.温度：29—37℃，可连续调节
9.加湿档位：7档可调
三、监测参数和报警
1.▲可选配ROX监测，评估患者氧疗效果。
2.▲标配呼吸频率监测，评估患者呼吸状态。
3.可选配患者吸气峰值流量监测，辅助评估患者状态。
4.具有水位过低报警，防止水罐无水干烧。
四、配附件要求
1.提供与主机同品牌原厂耗材，包括加热呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面。
2.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。
3.标配低压氧气源连接软管。
五、信息互联
1.▲标配Wi-Fi模块。
2.标配USB数据接口。

	6
	膈肌起搏器
	——
	2
	4
	8
	国产
	1 功能及用途：适用于高危病人抢救。可进行长时间的体外循环，或救治需进行心肺辅助的高危病人。
2 主要功能技术要求
2.1 离心泵主机
2.1.1  工作原理：磁性耦合原理
▲2.1.2 为了便于ICU病人转运，离心泵主机总重量≤11kg，并具备转运把手及主机从台车热插拔功能，不影响病人循环支持
▲2.1.3 配备内置2块电池，电池可拆卸、反复充电，可持续供电≥240分钟，可根据临床转运时间长度，选择升级电池数量，提供更长的持续供电
2.1.4 具备开机自检、实时自检及错误诊断功能，以及气泡报警停泵功能选项
2.1.5 模式选择：稳压模式、零流量模式、流量模式
2.2  离心泵驱动装置
▲2.2.1 驱动器自带2英寸屏幕，具备集成传感器，可以实时监测显示流量、转速、气泡
2.2.2  转速范围：0～6500 RPM
2.2.3  转速误差：±20RPM 
2.2.4  流量范围：0-8L/min 
2.2.5  流量精度： ±5%或0.1L/min，取大者
2.2.6  压力监测范围：-600 ～900mmHg
2.2.7  最大压差：500 mmHg
▲2.3  备用离心泵同主泵一致，为电动泵。在紧急状态下，可电动维持机器运转，确保稳定的流量环境，最大限度保证患者安全
2.4  监测
▲2.4.1 具备≥12.1英寸电子触摸彩色液晶屏，中文操作软件
▲2.4.2 监测内容：转速、流量、气泡、动脉温度、静脉温度、泵前压力、膜前压力、膜后压力、跨膜压差
2.4.3  集成线缆集线器监测压力温度，无需第三方压力传感器或耗材。
2.4.4  具备可视化体外循环图。
2.4.5拥有≥30天趋势回顾功能。
2.4.6趋势图可选择显示以下参数中任意5个：转速、流量、动脉温度、静脉温度、泵前压力、膜前压力、膜后压力、跨膜压差。
2.4.7  可记录患者ID、身高、体重。具备2个定时器，可记录病人上机时长。
▲2.5 套包：具备同品牌带磷酸胆碱涂层的一次性使用膜式氧合器套包、一次性使用离心泵泵头、一次性使用膜式氧合器。套包注册证使用期限不少于7天，并通过 CE 或 FDA认证使用期限不少于 14 天。
▲2.5.1 泵头预冲量：≤17ml
▲2.5.2 泵头表面积：≤132平方厘米
2.5.3 泵头进/出口径：3/8”
2.5.4 泵头无金属支撑轴，并具备磷酸胆碱涂层，无淤滞区域，避免因摩擦产热而引发的血栓
2.5.5 氧合器预冲量：≤300ml
2.5.6 提供同品牌套包在四川的阳光网采平台截图。
2.5.7 提供同品牌套包生产厂家5年及时供应保证承诺函，院方套包采购需求提出后，确保1个月内能及时供应.
▲2.6  设备使用年限：10年
2.7  设备验收合格后保修2年
3  设备可支持在大气压力：50kPa ∽106kPa，海拔5570m环境工作
4  空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器。
4.1能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给，FIO2范围：21%-100%
5  转运车：能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备
6  变温水箱：水温设定控制范围：35~39℃
配置清单
主机1台、显示面板1台、泵驱动装置1台、紧急泵驱动装置1台、线缆集线器1套、温度传感器2个、备用电池2个、流量气泡传感器1个、电源适配器1套、小车1台、医用物理升温仪(水箱)1台、ECMO专用水管1套、空氧混合器1套、一次性使用膜式氧合器套包(培训版)1套。
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	空气压力治疗仪
	——
	2
	0.8
	1.6
	国产
	1、≥3.5 英寸高清液晶显示屏；
▲2、≥10 种模式处方；
▲3、≥双路八腔，可悬挂床头；
4、工作时间 1~ 99 分钟可调或连续运行，步长 1 分钟可调；
5、循环充气间隔时间 0~ 90 秒可调，步长 1 秒可调；
▲6、压力 0~200mmHg 可调，调节步长为 1mmHg，各腔压力可独立调节；
7、腔室达到设置压力后保持时间 0~ 12 秒可调，步长 1 秒可调；
8、充气速度在触控屏上可调并显示；
▲9、工作时噪声≤50dB；
10、可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位；
11、具有操控、运行状态等语音提示功能；
12、具有实时压力检测及提示功能；
▲13、具有抗栓模式、序贯模式、水肿模式、动脉组合模式、按摩组合模式、康复组合模式等。
14、使用年限≥10 年。
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	穿戴监护仪系统及设备
	——
	1
	29
	29
	国产
	1.穿戴式监护仪，监护系统可以直接佩戴在患者身上，支持患者在下床活动时佩戴穿戴监护进行生命体征监测，保障患者的安全监测
2.可作为床旁监护仪的无线传感附件，与床旁监护仪共同使用形成对患者的无线连续监护
3.负责心电监测的模块部分重量需要≤40g，保证穿戴式监护佩戴的舒适性
4.安全规格：ECG, SpO2 , RESP， NIBP监测参数防电击程度属于CF型应用部分 
5.穿戴监护包含显示屏，主显示屏分辨率≥240*240像素，至少支持一道波形显示
6.续航：血氧、心电监测部分工作时间不小于48h，NIBP监测可至少完成600次测量
7.穿戴监护各主机部分支持的清洁消毒剂≥40种
8.工作温度范围：0~40°C。
9.工作相对湿度范围；15~95%。
10.穿戴监护各主机部分防水等级支持IPX2或更高
11.医疗级穿戴监护仪，支持3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测
12.采用专利的抗运动算法，应对穿戴监护会面临的更多运动干扰
13.HR规格：成人测量范围15-300bpm，小儿测量范围15-350bpm
14.呼吸测量导联可选导联I和导联II
15.呼吸测量范围：0-200rpm
16.血氧饱和度在70%-100%范围内，运动状态下精度可达到±3%，具备出色的抗运动性能
17.血氧饱和度支持PI监测，测量范围可达0.05%-20.0%
18.可选配指环式血氧附件，让患者手部更加舒适
19.NIBP测量范围：成人收缩压30-290mmHg
20.NIBP测量提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式
21.穿戴监护仪支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间
22.穿戴监护仪至少支持患者4种状态的识别，至少包括：睡眠，休息，运动和跌倒
23.图形化提示心电、血氧附件脱落，帮助医护团队更直观了解附件情况
24.支持不小于8小时的趋势数据存储
25.穿戴监护仪可与中央站连接，中央站可显示穿戴模式界面，包括呈现患者状态、患者生理参数与健康参数等
26.穿戴监护支持实时向中央站发送显示生理参数；支持切换监护模式，可切换到连续波形和数值的监测与呈现。
27.医疗级设备，生产厂商具备至少10年监护仪生产资历。
28.★该批穿戴监护仪配置1套中心监护系统，1块拓展显示大屏。
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	心电监护仪
	——
	2
	1
	2
	国产
	1、 技术参数：
▲1、监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计）。
2、 主机平放具备10°±2°屏幕仰角。
▲3、具备≥10英寸彩色显示屏，可显示≥7通道波形。
3、 监测至少包含心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。
5、ECG具备多导联同步分析技术。
▲6、具备智能导联脱落监测功能。
7、 支持≥20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）。
8、 具备QT/QTc分析功能。
▲9、NIBP收缩压范围: 成人：至少包含25-290mmHg；小儿：至少包含25-240mmHg；新生儿：至少包含25-140mmHg；舒张压范围：成人：至少包含10-250mmHg；小儿：至少包含10-200mmHg；新生儿：至少包含10-115mmHg；平均压范围：成人：至少包含15-260 =mmHg；小儿：至少包含15-215mmHg；新生儿：至少包含15-125mmHg
▲10、脉率范围：至少包含30-300bpm。
11、 配置电池≥1块，续航能力≥4h。
12、 具备血压动态分析功能。
13、 NIBP可选择初始充气压力，同时支持血氧和血压同侧监测。
14、 具备附件收纳盒设计。
15、可保存≥1200h的趋势数据、≥48h全息波形回顾、≥1800个报警事件、≥128个心律失常事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾。
二、配置清单
序号 配置名称 数量 备注
1 序列号小标贴 4张 
2 心电电极 1套 
3 血氧主电缆 1套 
4 成人血压袖套 1套 
5 锂电池 1套 
6 分体式心电电缆 AHA 按扣式 1套 
7 主机 1台 
8 三芯国标电源线 1条 
9 血氧传感器(成人,指夹式,重复用 ) 1套 
10 无创血压导气管，带接头（3m） 1套 

	10
	输液泵
	——
	2
	1
	2
	国产
	一、技术参数： 适配耗材：标准一次性重力输液器，更换不同品牌管路需要校准 ，可用于胰岛素、镇痛药、化疗药物输注。
1. 输注核心参数
- 流速范围：0.1～1500 ml/h；0.1~999.9步进0.1ml/h，1000~1500步进1ml/h
- Bolus快进：0.1～1500 ml/h
- KVO维持流速：1.0 ml/h（可设置）
- 预置输注总量：0.1～9999.9 ml
- 累计输注量：0～9999.9 ml
- 输注精度：±5%（使用配套合格输液器）
2. 输注模式
速度模式（ml/h）
时间容量模式
滴速模式（滴/min，选配滴速传感器）
 体重剂量模式（μg/kg/min、mg/kg/h）
 SafeDose内置药物库，支持剂量上限保护
3. 压力与安全保护
- 阻塞压力：可调 100/300/525/900 mmHg
- Anti-Bolus防突推泄压功能
- 自动/手动键盘锁；流速上限锁定；不停泵在线改流速
4. 报警项目（声光+屏幕文字）
管路阻塞、管路气泡、输液完成、临近完成、KVO结束、泵门开启、未装输液器、滴速异常（选配探头）、断电、低电量、系统故障
5. 存储与通讯
- 历史日志：≥1500条输注记录
6. 供电、防护与机身
- 供电：AC 100～240V，50/60Hz；内置7.4V锂电池
- 电池续航：25ml/h低速运行≥4h
- 电气安全：I类 CF型，可在除颤环境使用
- 防护等级：IP34（防溅水）
- 屏幕：中文LCD液晶屏
二、配置清单
1. 输液泵主机（内置充电锂电池） 1台
2. 交流电源线 1根
3. 输液架固定夹（紧固夹） 1个
4. 多泵堆叠固定支架
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	微量泵
	——
	2
	1
	2
	国产
	一、技术参数：至少适配耗材：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml（60ml）标准注射器，可用于胰岛素、镇痛药、化疗药物输注。
1. 输注核心参数至少包括
- 流速范围
- 5ml针筒：0.01～200 ml/h
- 10ml针筒：0.1～500 ml/h
- 20ml针筒：0.1～800 ml/h
- 30/50ml针筒：0.1～1200 ml/h
- Bolus快进：最高1200ml/h，可自定义上限
- KVO维持流速：1.0～5.0ml/h可调
- 预置输注总量：0.1～9999.9 ml
- 累计输注量：0～9999.9 ml
- 输注精度：±2%（或±0.05ml，取较大值）；带电机疲劳补偿，长时间推注精度稳定
2. 输注模式至少包括
 速度模式（ml/h）
 时间模式（输入总量+时长，自动换算流速）
 体重剂量模式（μg/kg/min、mg/kg/h自动换算）
 间断给药模式（定时启停、脉冲推注）
 连续联机模式（双泵无缝切换） 
3. 压力与安全保护 至少包括
- 阻塞压力：4档可调 150mmHg、300mmHg、525mmHg、900mmHg
- Anti-Bolus防突推：阻塞报警自动回撤，避免解除梗阻瞬间大量给药
- 键盘锁，防止误操作；流速上限锁定，高危药物限速保护
4. 报警项目（声光+屏幕文字）至少包括
管路阻塞、注射器未装/脱落、输注完成、临近结束、电池欠压、市电断电、无操作超时、电机过载故障
5. 存储与通讯
- 历史日志：≥1500条输注记录（时间、流速、容量、报警）
- 接口：标配RS232串口；可选无线模块接入BeneFusion DS3输液监护系统
- 内置药物库，存储常用药物参数，一键调用
6. 供电、防护与机身
- 供电：AC 100～240V，50/60Hz；内置锂电池
- 电池续航：低速5ml/h条件下≥6h，断电自动切换电池
- 电气安全：I类 CF型，支持除颤环境
- 防护等级：IP34（防溅水）
- 屏幕：中文LCD液晶屏
配置清单
1. 注射泵主机（内置锂电池） 1台
2. 交流电源线 1根
3. 输液架紧固夹 1个
4.  多泵堆叠固定支架
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	内窥镜冲洗器（供水装置）
	——
	1
	1
	1
	国产
	一、技术参数：
[bookmark: _Toc235535100][bookmark: _Toc339993949][bookmark: _Toc328225358][bookmark: _Hlk49419855][bookmark: _Toc339896275]1.产品适用范围：产品与带有射水功能的内窥镜配套使用，可用于内腔冲洗时的送水。
2.适用液体：无菌液体、蒸馏水
3.适用泵管内径：3.2mm、4.8mm(壁厚1.6mm)
4.输出压强：340kPa(±5%)
5.输出流量：0~300±30mL/min(3.2mm 内径泵管)0~600±60mL/min(4.8mm 内径泵管)
6.定时时间：20s
7.定时精度：±3s
8．无缝兼容Olympus、Fujifilm、Pentax等主流品牌内镜主机及国产内镜主机
*9．水泵送水具有即送即停功能。
10．精准定时，具备20s定时保护。
11．十段档位设置，自动流量记忆。
12．电源式脚踏开关，有安全保护。
二、配置清单
1. 注水泵主机 1台
2. 水壶 3个
3. 配套管路 3套
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	呼吸机
	——
	1
	16
	16
	国产
	1. 持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O，吸气正压IPAP：4-50 cmH2O，支持气道压力：4-50cmH2O，
2. 呼气压力EPAP：4-30 cmH2O，潮气量（容量保证模式下）：50ml—2500ml，呼吸频率：1-60次/min，吸气时间：0.2—5s，
3. 压力上升时间：1-6档可调，延时升压时间：OFF；1-60min。
4. 监测参数：气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；
5. 实时提供监测参数≥192小时的趋势图、表分析，≥10000条报警和操作日志记录。
6.同屏最大可显示≥5道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。
7.具有智能报警功能，报警功能具有图形化和文字指引。
8.▲至少具有VGA扩展显示（非HDMI接口）、RS232接口、网络接口、USB接口。
配置清单
1.主机1台
2.氧气软管(配接头) 1根
3.电源线1根
4.台车1个
5.支撑臂1个
6.湿化器1个
7.一次性过滤器1套
8.无创呼吸口鼻面罩(中号)1个
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	心电监护仪
	——
	4
	1
	4
	国产
	2、 技术参数：
▲1、监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计）。
4、 主机平放具备10°±2°屏幕仰角。
▲3、具备≥10英寸彩色显示屏，可显示≥7通道波形。
5、 监测至少包含心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。
5、ECG具备多导联同步分析技术。
▲6、具备智能导联脱落监测功能。
9、 支持≥20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）。
10、 具备QT/QTc分析功能。
▲9、NIBP收缩压范围: 成人：至少包含25-290mmHg；小儿：至少包含25-240mmHg；新生儿：至少包含25-140mmHg；舒张压范围：成人：至少包含10-250mmHg；小儿：至少包含10-200mmHg；新生儿：至少包含10-115mmHg；平均压范围：成人：至少包含15-260 =mmHg；小儿：至少包含15-215mmHg；新生儿：至少包含15-125mmHg
▲10、脉率范围：至少包含30-300bpm。
15、 配置电池≥1块，续航能力≥4h。
16、 具备血压动态分析功能。
17、 NIBP可选择初始充气压力，同时支持血氧和血压同侧监测。
18、 具备附件收纳盒设计。
15、可保存≥1200h的趋势数据、≥48h全息波形回顾、≥1800个报警事件、≥128个心律失常事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾。
二、配置清单
序号 配置名称 数量 备注
1 序列号小标贴 4张 
2 心电电极 1套 
3 血氧主电缆 1套 
4 成人血压袖套 1套 
5 锂电池 1套 
6 分体式心电电缆 AHA 按扣式 1套 
7 主机 1台 
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	中医治疗设备
	中药熏洗仪、中药离子导入仪、中药碎粉机、紫外线消毒灯、恒温箱、艾灸仪、治疗床、治疗车、清创包、拆线包、红光治疗仪、艾灸盒、温灸器、火龙罐、温通拨筋罐、点火棒/点火器、铜砭刮痧板、砭石刮痧板、擀筋棒、杵针、人体针灸模型、耳朵模型、人体经络穴位挂图、关节活动测量器、肢体周径测量尺、肌力评估工具、弹力带/弹力绷带、握力球/握力圈、踝泵训练器、康复训练用阶梯、平衡训练垫、止血带、抢救车、血压计、腕关节训练器、手指训练训练器
	1
	12
	12
	国产
	一、中药外用与治疗设备（序号1—6）
1. 中药熏洗仪（局部熏洗，4台）
治疗模式 熏蒸 + 熏洗（或药液冲洗/浸泡）二合一 骨科中后期关节僵硬需“洗”的功能，纯熏蒸机型不满足需求
药液容量 ≥5 L 局部治疗常用区间；过小需频繁加液
熏蒸温度 室温～95℃可调，控温精度 ≤±2℃ 确保蒸汽持续、稳定产生
药液输出温度 可调至 38～45℃ 用于浸泡/冲洗时的安全温度带
定时范围 1～60 min 可调 单次治疗通常 20～30 min
加热功率 1500～2500 W 需确认科室电路负载
防干烧保护 必须标配，药液耗尽自动断电报警 一票否决项
超温保护 超过设定值 5～10℃ 自动切断 一票否决项
漏电保护 具备 一票否决项
与药液接触材质 304 或 316L 不锈钢 / 耐高温医用塑料 不得使用易锈蚀材料
医疗器械注册证 须提供有效的 NMPA Ⅱ类注册证 招标资格条款
2. 中药离子导入仪（4台）
输出通道 ≥2 通道（可同时治疗多位患者或不同部位）
中频频率范围 1～10 kHz 可调
低频调制频率 1～150 Hz 可调
输出电流 0～50 mA 可调（或 0～100 mA，以临床需求为准）
输出波形 至少包含连续波、断续波、疏密波
定时范围 1～30 min 或 1～60 min 可调
治疗模式 具备离子导入模式（直流电药物导入）与中频电疗模式
安全保护 开路/短路保护、过流保护
注册证 NMPA Ⅱ类医疗器械注册证
3. 中药碎粉机（2台）
粉碎细度 可达 80～200 目（中药外敷散剂常用细度）
单次处理量 200～500 g/次（视日均处方量选择）
电机功率 800～2000 W
粉碎方式 高速锤击/刀片式（适用于干燥根茎、果实、矿物类药材）
材质要求 粉碎仓与刀片为不锈钢（304 及以上）
安全装置 开盖断电保护
噪音 建议 ≤85 dB
4. 紫外线消毒灯（移动式，2台）
参数项 建议填写方式
灯管类型 石英紫外线杀菌灯管
辐照强度 新灯管 ≥90 μW/cm²（距灯管 1 m 处测定），使用中 ≥70 μW/cm²
紫外线波长 253.7 nm（杀菌主峰）
灯管功率 30 W 或 40 W（按诊室面积选配）
定时功能 0～120 min 可调，或具备遥控/定时启停
移动方式 落地移动式，带万向轮及刹车
安全警示 具备“紫外线工作中禁止入内”警示标识或人体感应断电功能（建议）
5. 恒温箱（2台）
参数项 建议填写方式
控温范围 室温 +5℃～80℃（覆盖热奄包/封包加热所需温度）
控温精度 ±1℃ 或 ±2℃
容积 根据热奄包/封包尺寸选择，建议 ≥50 L（常见区间 50～100 L）
加热方式 电热恒温，强制空气循环（确保箱内温度均匀）
温度均匀性 ≤±2℃（箱内不同位置）
定时功能 0～999 min 或常开模式
材质 内胆不锈钢
安全保护 超温保护、漏电保护
6. 艾灸仪（2台）
参数项 建议填写方式
适用场景 过敏体质患者（对艾烟/艾绒过敏或不耐受者）的替代灸法
治疗方式 电子加热/红外模拟灸法，或控温艾灸（需明确是否使用艾绒）
温度控制 多档可调，治疗头表面温度可控在 40～55℃ 安全区间
定时范围 1～60 min 可调
治疗头数量 ≥2 个（便于多部位同时治疗或交替使用）
安全保护 超温保护、防烫伤设计、过热自动断电
注册/备案 按医疗器械管理或按中医器械备案（以当地招标要求为准）
申购备注：若“过敏体质患者”特指对艾烟过敏，应优先选择无烟电子艾灸仪或红外艾灸仪，并在参数中注明“不使用艾绒/艾条，无烟雾产生”。
二、治疗操作与转运设备（序号7—9）
7. 治疗床（60×180 cm，带升降功能更佳，3张）
参数项 建议填写方式
床面尺寸 ≥60 cm × 180 cm
升降功能 电动或液压升降，高度调节范围建议 50～80 cm 或更宽
承重 ≥150 kg（满足不同体型患者）
床面材质 防水、耐腐蚀、易清洁的医用皮革/PVC
头部角度调节 0～≥45° 可调（便于针刺、艾灸、外敷等不同体位）
框架材质 不锈钢或高强度钢架，表面防锈处理
附件 建议配约束带固定扣、床下置物架
8. 治疗车（45×75 cm，2辆）
参数项 建议填写方式
台面尺寸 ≥45 cm × 75 cm
结构 双层或三层，带抽屉/分隔盒（用于分类放置夹板、绷带、敷料）
材质 不锈钢或医用 ABS，台面耐消毒液擦拭
移动性 四轮万向轮，至少 2 轮带刹车
承重 ≥30 kg/层
附件 建议配污物袋挂钩、锐器盒支架
三、光疗、监护与创伤处理设备（序号10—16）
12. 清创包（4套）
配置已由用户明确，申购参数只需转化为材质、灭菌与包装要求：
组件 手术刀柄 1、止血钳（小号 2 + 中号 2）、拆线剪 1、弯盘 2、有齿镊 1、无齿镊 1、不锈钢小杯 1、组织剪 1
材质 全部金属器械为医用不锈钢（30Cr13 或 40Cr13 及以上）
灭菌状态 出厂无菌或可耐受高压蒸汽灭菌（注明）
包装 独立灭菌包装，标注灭菌有效期
配置核对 每套按清单逐项清点，缺项视为不合格
13. 拆线包（4套）
组件 拆线剪 1 把、止血钳（小号）1 把
材质 医用不锈钢
灭菌 独立灭菌包装
补充建议 申购时可注明“每套独立包装，便于门诊随用随取”
14.红光治疗仪（2台）
有效波长 600～700 nm 红光波段（常用 630 nm 或 660 nm）
输出功率 单头 10～30 W（或按照射面积选配）
治疗头数量 建议 ≥1 个，可多角度调节
照射面积 光斑直径或照射面积需覆盖伤口/创面
定时 0～60 min 可调
安全保护 过热保护、防误照设计
注册证 NMPA Ⅱ类医疗器械注册证
四、中医器具与康复评定工具（序号17—31）
这一大类多数为中医器械或通用康复评估工具，参数填写宜以材质、规格、数量、精度为核心，不需要复杂的电气指标。
序号 设备 建议参数
17 艾灸盒（单孔/双孔/多孔各 2～3 个） 材质：耐高温不锈钢或阻燃木质；单孔/双孔/多孔按清单配齐；盒体应可开合、便于清灰；配套固定绑带
18 温灸器（2套） 材质：铜制或陶制/不锈钢，耐高温；每套含温灸筒/温灸盒及固定装置；规格覆盖不同治疗部位
19 火龙罐（大/中/小各 2 个） 材质：纯铜或铜合金（导热性与耐用性）；罐口光滑无毛刺；规格大/中/小各 2 个；配套隔热手柄或垫布
20 温通拨筋罐（2套） 材质：铜制/陶瓷/砭石（以产品注册或备案材质为准）；罐体边缘圆钝，不损伤皮肤；每套含不同口径罐体 ≥2 个
21 点火棒/点火器（长柄，2～3 支） 长柄设计，长度 ≥20 cm（确保操作安全距离）；点火头耐高温；建议选用可更换点火头的款式
22 铜砭刮痧板（大/中/小各 2 块） 材质：纯铜或铜合金；边缘圆钝、厚度适中（通常 2～3 mm）；大/中/小三种规格各 2 块；表面光滑无砂眼
23 砭石刮痧板（多种形状，2 块） 材质：医用砭石（需提供材质说明）；形状包含至少 2 种（如椭圆形、梳形或三角形）；表面打磨光滑
24 擀筋棒（2 根） 材质：木质/砭石/树脂（以产品说明为准）；长度适合四肢大面积操作（常见 30～50 cm）；表面光滑，两端圆钝
25 杵针（2 套） 材质：铜制/不锈钢/玉石；每套含不同头型的杵具（如七曜混元杵、五星三台杵等，以传统规格为准）；表面无毛刺
26 人体针灸模型（成人正位，2 个） 规格：成人正位全身模型，高度 ≥40 cm（桌面摆放型）或 ≥160 cm（立式，按科室空间选择）；标注经络与穴位；材质耐用、字迹清晰
27 耳朵模型（中号刻字，2 个） 规格：中号（约 15～20 cm 高）；耳穴刻字清晰，标注耳穴名称与定位；材质为医用 PVC 或树脂
28 人体经络穴位挂图（2套） 规格：成人全身经络穴位图，覆膜防水；至少包含正面、背面、侧面（一套多张）；尺寸适合诊室墙面展示
29 关节活动测量器（角度尺，2套） 量程：0～360°（或 0～180°/0～90° 多规格组合）；分度值 ≤1°；材质：不锈钢或医用塑料；每套含不同肢体适用的角度尺（长臂/短臂）
30 肢体周径测量尺（2套） 量程 ≥100 cm（满足大腿周径测量）；分度值 ≤1 mm；材质：软尺，不易拉伸变形；每套含多条或可重复使用
31 肌力评估工具（握力计、徒手肌力评定用具，2套） 握力计：电子或机械式，量程 0～100 kg（或 0～200 磅），分度值 ≤0.1 kg；徒手肌力评定用具：包含不同阻力级别的弹力带/沙袋或标准化评定记录表；每套配收纳盒
五、康复训练与急救监测设备（序号32—41）
序号 设备 建议参数
32 弹力带/弹力绷带（多种阻力级别，4套） 阻力级别：至少包含轻、中、重三级（或更多色阶）；材质：天然乳胶或非乳胶（过敏适用）；每套含不同阻力带 ≥3 条，配收纳袋
33 握力球/握力圈（多种硬度，4套） 硬度：至少包含软、中、硬三级；材质：硅胶或环保橡胶，无刺激性气味；每套 ≥3 个，颜色区分硬度
34 踝泵训练器（2套） 功能：辅助踝关节背屈/跖屈被动或主动训练；结构：踏板式或绑带式，阻力可调；材质：金属框架 + 防滑踏板；适用下肢骨折康复期安全训练
35 康复训练用阶梯（抽屉式阶梯，1组） 结构：抽屉式可调台阶，至少 2～3 级高度可调；材质：钢架 + 防滑踏板，扶手稳固；承重 ≥100 kg；占地面积适合科室治疗区
36 平衡训练垫（2块） 材质：高密度海绵或 PVC 软垫，防滑底面；尺寸适合双足站立训练（建议 ≥50 cm × 40 cm）；厚度 ≥5 cm；硬度适中，不易塌陷
37 止血带（2条） 类型：医用卡扣式或按压式止血带；材质：尼龙/硅胶，可耐受消毒液擦拭；宽度 ≥2.5 cm（减少神经压迫风险）；可重复使用
38 抢救车（2个） 结构：五层抽屉或分隔式，含药品格、器械盘、污物区；材质：不锈钢或 ABS，台面耐消毒；带万向轮及刹车、侧推手柄；建议配锁具与封条
39 血压计（台式或电子，2台） 测量方式：台式水银（若允许）或上臂式电子；电子血压计需通过 AAMI/ESH/BHS 验证（或注明符合国家标准）；袖带规格覆盖成人标准臂围；具备不规则心律提示（建议）
40 腕关节训练器（2台） 功能：腕关节屈伸/尺桡偏被动或主动训练，阻力可调；结构：桌面式，配前臂固定托；材质：金属机架 + 医用软垫；适用上肢骨折康复期
41 手指训练训练器（2台） 功能：手指屈伸、对指、握力分级训练；结构：分指板/手指阶梯/握力螺母等组合式，或电动手指康复器；阻力或难度可调；材质安全、易清洁
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	一、技术参数
▲1、监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计）。
2、主机平放具备10°±2°屏幕仰角。
▲3、具备≥10英寸彩色显示屏，可显示≥7通道波形。
4、监测至少包含心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。
5、ECG具备多导联同步分析技术。
▲6、具备智能导联脱落监测功能。
7、支持≥20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）。
8、具备QT/QTc分析功能。
▲9、NIBP收缩压范围: 成人：至少包含25-290mmHg；小儿：至少包含25-240mmHg；新生儿：至少包含25-140mmHg；舒张压范围：成人：至少包含10-250mmHg；小儿：至少包含10-200mmHg；新生儿：至少包含10-115mmHg；平均压范围：成人：至少包含15-260 =mmHg；小儿：至少包含15-215mmHg；新生儿：至少包含15-125mmHg
▲10、脉率范围：至少包含30-300bpm。
11、配置电池≥1块，续航能力≥4h。
12、具备血压动态分析功能。
13、NIBP可选择初始充气压力，同时支持血氧和血压同侧监测。
14、具备附件收纳盒设计。
15、可保存≥1200h的趋势数据、≥48h全息波形回顾、≥1800个报警事件、≥128个心律失常事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾。
二、配置清单
序号 配置名称 数量 备注
1 序列号小标贴 4张 
2 心电电极 1套 
3 血氧主电缆 1套 
4 成人血压袖套 1套 
5 锂电池 1套 
6 分体式心电电缆 AHA 按扣式 1套 
7 主机 1台 
8 三芯国标电源线 1条 
9 血氧传感器(成人,指夹式,重复用 ) 1套 
10 无创血压导气管，带接头（3m） 1套 
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	关节和运动中心治疗设备
	干燥箱
多体位医用诊疗床
不锈钢治疗车
护理操作治疗台
葫芦灸具
灸盒
椭圆机
平衡板
康复平衡杠
股四头肌训练椅
弹力带
壁挂式上肢牵引器
	1
	3.3
	3.3
	国产
	1 干燥箱（鼓风干燥箱） 电源：AC220V，50Hz；
控温范围：40℃～90℃，数显控温，定时1～999min可调；
内胆材质：304不锈钢，热风循环鼓风干燥；
带钢化玻璃观察窗、超温保护；
适用中医治疗药物加热。
2 多体位医用诊疗床 外形尺寸：约1950×660×(560~860)mm，电动升降；
床面分段调节：靠背0°~70°、腿部0°~40°可调；
最大承重≥200kg；
床面高密度海绵、防水PU皮，带透气呼吸孔；
框架钢制静电喷涂，静音电机，带急停保护。
3 不锈钢治疗车 材质：SUS304不锈钢；
尺寸：约700×450×850mm；
双层台面，带护栏、抽屉、污物桶挂钩；
静音万向轮（2只带刹车），承重≥80kg；
圆角防磕碰设计，耐腐蚀易消毒。
4 护理操作治疗台 台面304不锈钢，加厚加固；
尺寸：1200×600×750mm；
下方可配置物层，可选配试剂架；
落地稳固，防水防锈，适合配药、护理操作；
边角圆弧处理，防止划伤。
5 葫芦灸具 天然葫芦基材，配不锈钢灸网、隔热底座；
灸孔大小可调，防掉灰；
带固定绑带，可固定于肩、腹、腰、四肢；
配套排烟接口，温度柔和可控；
中医外治艾灸专用。
6 灸盒（木质/竹制艾灸盒） 优选楠竹/实木，防开裂；
分双孔、多孔规格，配金属挡灰网；
调风盖控制温度，弹性绑带固定；
耐高温，不易灼伤皮肤，用于局部温灸。
7 椭圆机（康复型） 家用康复款，磁控阻力，8档阻力调节；
飞轮≥6kg，步距可调；
显示屏：时间、距离、心率、卡路里；
静音运行，承重≥120kg；
低冲击，适合下肢关节损伤、心肺康复训练。
8 平衡板（康复平衡板） 板面实木/防滑PVC面板，直径约40cm；
底部弧形支撑，倾斜角度±15°；
最大承重≥130kg；
用于本体感觉、踝关节、核心平衡训练；
防滑纹路，防止滑倒。
9 康复平衡杠（平行杠） 框架钢管喷涂，双杠高度、宽度可调；
调节范围：高度700~1000mm，宽度400~600mm；
长度2m，扶手防滑橡胶包裹；
落地固定款，单侧边承重≥150kg；
用于站立训练、步行康复、步态矫正。
10 股四头肌训练椅 外形尺寸：112×113×120cm；
座面高度64cm，小腿垫调节0~47cm；
小腿摆动角度≥120°；
负重配重片可调，座位最大承重135kg；
用于膝关节屈伸、股四头肌肌力训练，适合膝术后康复。
11 弹力带（康复弹力带） 材质：天然乳胶，分5级阻力（黄/红/绿/蓝/黑）；
拉伸倍率3~4倍，抗老化、不易断裂；
长度1.5m，宽度150mm；
可用于四肢肌力、关节活动度、步态训练；
医用康复级，低致敏。
12 壁挂式上肢牵引器（滑轮吊环） 壁挂安装，铝合金滑轮组，钢丝绳承重≥100kg；
可调节绳索长度，带防滑握把；
可做肩关节上举、外展、旋转训练；
适合肩周炎、偏瘫上肢活动受限康复；
固定底板加厚，安装牢固，静音滑轮。
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	心电监护仪
	——
	2
	1
	2
	国产
	一、技术参数
▲1、监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计）。
2、主机平放具备10°±2°屏幕仰角。
▲3、具备≥10英寸彩色显示屏，可显示≥7通道波形。
4、监测至少包含心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。
5、ECG具备多导联同步分析技术。
▲6、具备智能导联脱落监测功能。
7、支持≥20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）。
8、具备QT/QTc分析功能。
▲9、NIBP收缩压范围: 成人：至少包含25-290mmHg；小儿：至少包含25-240mmHg；新生儿：至少包含25-140mmHg；舒张压范围：成人：至少包含10-250mmHg；小儿：至少包含10-200mmHg；新生儿：至少包含10-115mmHg；平均压范围：成人：至少包含15-260 =mmHg；小儿：至少包含15-215mmHg；新生儿：至少包含15-125mmHg
▲10、脉率范围：至少包含30-300bpm。
11、配置电池≥1块，续航能力≥4h。
12、具备血压动态分析功能。
13、NIBP可选择初始充气压力，同时支持血氧和血压同侧监测。
14、具备附件收纳盒设计。
15、可保存≥1200h的趋势数据、≥48h全息波形回顾、≥1800个报警事件、≥128个心律失常事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾。
二、配置清单
序号 配置名称 数量 备注
1 序列号小标贴 4张 
2 心电电极 1套 
3 血氧主电缆 1套 
4 成人血压袖套 1套 
5 锂电池 1套 
6 分体式心电电缆 AHA 按扣式 1套 
7 主机 1台 
8 三芯国标电源线 1条 
9 血氧传感器(成人,指夹式,重复用 ) 1套 
10 无创血压导气管，带接头（3m） 1套 
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	中医治疗设备
	抢救车、病历架、清创包、拆线剪、颅骨牵引包、骨牵引包、牵引床、艾灸盒、砭石刮痧板、火龙罐、中药熏洗仪、枕颌带、电钻、勃朗氏架、牵引器支架、雾化器、氧气流量表、中心吸痰器接头、微量泵、恒温箱、红光治疗仪、换药车
	1
	6
	6
	国产
	设备名称		设备参数		数量
1	抢救车		移动式抢救车，不锈钢/喷塑材质，多层抽屉带锁；配CPR按压板、氧气瓶固定架、污物桶、输液架；静音万向轮带刹车。	1辆	
2	病历架		移动式病历夹车，分层存放病历夹，配标签卡槽，带万向轮。	1个	
3	清创包		一次性无菌清创缝合包，含换药碗、镊子、纱布、棉球、无菌手套等；独立灭菌包装。	4包	
4	拆线剪		医用不锈钢拆线剪（精细剪），直头，刃口锋利；耐高温高压灭菌。10把	
6	颅骨牵引包		骨科颅骨牵引包，含牵引弓、牵引钉、手钻、扳手等配套器械；不锈钢材质，可高压灭菌。	2包	
7	骨牵引包		骨科骨牵引包，含骨圆针、牵引钳、手摇钻及穿针配套器械；不锈钢材质，可消毒。	2包	
8	牵引床		骨科牵引床，床板分段可调，配牵引架、滑轮及重锤挂钩，适用于下肢及骨盆牵引。	2张	
9	艾灸盒		实木/竹制艾灸盒，带金属滤网与调风门，可固定于施灸部位，防烫设计。100	个	
10	砭石刮痧板		天然砭石刮痧板，边缘光滑圆润，适用于经络刮痧。	10块	
11	火龙罐		陶瓷火龙罐，拔罐与艾灸温通一体，隔热防烫，配套点火棒。	10个	
12	中药熏洗仪		中药熏洗治疗仪，水温、时间可调，配肢体熏洗槽，适用于四肢中药熏洗。	6台	
13	枕颌带		枕颌带（颈椎牵引套），海绵内衬，围度可调，配套颈椎牵引使用。	20条	
14	电钻		医用骨科电钻，可装骨钻针，转速可调，充电式；可消毒包装。	1把	
15	勃朗氏架		勃朗氏架（Braun架），用于下肢骨牵引及患肢抬高，钢管喷塑，托垫高度可调。	2个	
16	牵引器支架		牵引吊架，配滑轮与挂钩，高度可调，用于悬挂牵引重锤。	4个	
17	雾化器		压缩式雾化器，噪音低，雾化颗粒中位径≤5μm，配雾化面罩与咬嘴。	6台	
18	氧气流量表		浮子式氧气流量表，配湿化瓶，流量0~10L/min可调，适配中心供氧接口。	20个	
19	中心吸痰器接头		中心负压吸引装置快速接头及联接管，配调节阀与储液瓶，适配病房中心负压。	4个	
20	微量泵		注射式微量输液泵，流速精准，具备气泡、阻塞、完成及开门报警；内置电池。		1台
21	恒温箱		医用恒温箱，室温+5℃~120℃可调，数显控温，控温精度±1℃。	1台	
22	红光治疗仪		红光/近红外治疗仪，LED光源，照射距离与时间可调，光强分级，用于创面修复与消炎。	2台	
23	换药车		不锈钢移动式换药车，多层台面配抽屉，带消毒瓶架与污物桶，万向轮。	2辆	



