## Sheet2
序号 | 2027年拟采购医疗设备名称 | 拟采购数量 | 单价（万元） | 总价格（万元） | 国产或进口
1 | 中药粉碎机 | 1 | 2.1 | 2.1 | 国产
2 | 临方加工包装机 | 2 | 1 | 2 | 国产
3 | 上料平台 | 1 | 1.6 | 1.6 | 国产
4 | 粉碎机（小钢磨） | 2 | 0.5 | 1 | 国产
5 | 旋转蒸发仪 | 1 | 0.8 | 0.8 | 国产
6 | 夹瓶输送系统 | 1 | 2.7 | 2.7 | 国产
7 | 超纯水机 | 1 | 2 | 2 | 国产
8 | 平板推车 | 6 | 0.05 | 0.3 | 国产
9 | 全自动制丸机 | 1 | 20 | 20 | 国产
10 | 紫外分光光度计 | 1 | 6.1 | 6.1 | 国产
11 | 高效液相色谱仪 | 1 | 61 | 61 | 国产
12 | 中医四诊仪 | 1 | 12 | 12 | 国产
13 | 烟雾净化器 | 2 | 2 | 4 | 国产
14 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 7.5 | 7.5 | 国产
15 | 除颤仪 | 2 | 4.5 | 9 | 国产
16 | 医用支撑腿架 | 1 | 3.5 | 3.5 | 国产
17 | 充气式升温装置 | 5 | 0.84 | 4.2 | 国产
18 | 高频电刀 | 1 | 9 | 9 | 国产
19 | 半导体激光治疗仪 | 2 | 15 | 30 | 国产
20 | 心脏临时起搏器 | 1 | 4.5 | 4.5 | 国产
21 | 电子支气管内窥镜 | 1 | 9 | 9 | 国产
22 | 血液灌流机 | 1 | 6 | 6 | 国产
23 | 输液泵 | 40 | 0.4 | 16 | 国产
24 | 注射泵 | 30 | 0.8 | 24 | 国产

## Sheet3
序号 | 2027年拟采购医疗设备名称 | 拟采购数量 | 单价（万元） | 总价格（万元） | 国产或进口 | 参数
| 中药粉碎机 | 1 | 2.1 | 2.1 | 国产 | 一、技术参数
▲1、采用风轮式高速旋转刀，可对不同中药材的粉碎
▲2、功率：2.5-3.5KW
3、电压：380V
1 | [5 empty] | ▲4、产量：10-40kg/h
5、目数：20-120目
二、配置清单
1、筛网10目（孔径直径1.8cm）大于等于12个
2、接料布袋规格：出料口直径*200cm：:10个，布袋材质要求不漏粉
| 临方加工包装机 | 2 | 1 | 2 | 国产 | 一、技术参数
▲1、计量范围：1-100克、根据丸子大小调节
2 | [5 empty] | ▲2、包装速度：8-15袋/分、根据丸子的粘性决定
▲3、制袋尺寸：长：5-200厘米(可调) 宽6.5-7.5厘米
4、采用料斗升降装置，便于调整和清洗
5、热风器四路加热控制，双侧各封道可单独调
| 上料平台 | 1 | 1.6 | 1.6 | 国产 | 一、技术参数
1、用于500L提升料方锥混合机配套上料平台，为物料提升输送提供稳定支撑轨道
▲2、主体框架采用不锈钢方管焊接制作，方管规格为60×60×3mm和40×60×3mm 长宽±5mm 厚度±0.5mm
3 | [5 empty] | ▲3、主体尺寸（长×宽×高）：2450*845*400mm±5mm（根据现场定制）
▲4、轨道材质采用不锈钢板，厚度3.0mm±0.5mm，倾斜角度为15°-17°
▲5、平台端部设置Φ254快卡连接接口，可与提升设备快速对接；料桶移动轮带刹车，防止输送过程中物料或设备滑脱
| 粉碎机（小钢磨） | 2 | 0.5 | 1 | 国产 | 一、技术参数
1、功率：2250W-2350W
2.电压：220V/50Hz
3.细度：30-300目
4 | [5 empty] | 4.转速：≥25000r/m
▲5.产量：≥1000g/min
二、配置清单
1、配置电动理料机3台，每台电动理料机需配3个搅拌刀座和3个调理杯
| 旋转蒸发仪 | 1 | 0.8 | 0.8 | 国产 | 一、技术参数
▲1、加热锅温度范围：水浴RT～100℃,加热锅体积≧5L
2.升降方式：电动+手动丝杆升降，0-100毫米
▲3.转速范围：0～120rpm
4.采用PID微机控制、LED数显、直流无刷变频电机直接驱动
5 | [5 empty] | ▲5.转速采用PWM控制的调速方式
6.规格50～2000ml
7.旋转瓶容量：≥2L；收集瓶容量：≥250ML
8.总功率：1550W-1600W
二、配置清单
1、收集瓶2个，容量：2L和1L
| 夹瓶输送系统 | 1 | 2.7 | 2.7 | 国产 | 一、技术参数
1、用于夹瓶输送，便于称重、喷码或激光机进行底部喷印、喷刻生产日期、批号防伪标记、图案或夹持运输等
▲2.整机不锈钢+阳极氧化铝合金结构
▲3.采用电机变频调速器,皮带输送
6 | [5 empty] | 4.电压：220V
▲5.速度：0-8m/min（可调）
6.适用瓶子尺寸：直径 10-120mm
▲7.夹带高度离地：780-950mm
▲8.配置输送带，并带转弯设计
| 超纯水机 | 1 | 2 | 2 | 国产 | 一、技术参数
1、主机电源：220V/50HZ，功率：75-85W
▲2.制水量：≥10升/小时（水温25℃时），取水流量：1.5～1.8（L/min）（水箱储水时）
▲3.RO纯水电导率/UP超纯水电阻率在线监测
7 | [5 empty] | 4.系统配备270nm波长配置无汞冷光紫外灭菌仪，通过第三方ROHS认证，提供符合欧盟 2011/65/EU 指令及修正指令 (EU)2015/863 要求第三方合格证书或检测报告
▲5.RO纯水水质标准：电导率≤进水电导率×2%（在线监测）
▲6.UP超纯水水质标准：电阻率：18.2MΩ.25℃（在线监测）
7.储存系统：配15L压力纯水箱
| 平板推车 | 6 | 0.05 | 0.3 | 国产 | 技术参数
▲充气车轮宽度≧8cm，充气车轮直径≧25cm
▲载重≧300kg
▲离地高度25cm左右，把手总高95cm
8 | [5 empty] | 具备加厚重型支架，底板加强筋与方管
5、▲长≧110cm，宽≧90cm
配置清单
1、 车轮充气泵4个
| 全自动制丸机 | 1 | 20 | 20 | 国产
1、生产能力：60-160kg/h （3mm能达到35-40kg/h）
2、出条根数：≥6条
3、制丸规格：3mm和5mm
4、电源电压：三相交流 380V
9 | [5 empty] | 5、总功率：≥4.9kw
6、冷却水用量：≥200kg/h（生产浓缩丸时，水可回收）
7、外形尺寸：≤1830×810×1700mm（长×宽×高）
8、重量：≤1000kg 配置清单
出条口，10个
机油，1份
| 紫外分光光度计 | 1 | 6.1 | 6.1 | 国产 | 1. ▲光学系统：双光束光学系统，确保仪器高性能稳定和低背景噪声
2.波长范围：190-1100nm
3.★光谱带宽：至少0.5/1.0/2.0/4.0/5.0nm五档可调
4.波长准确度：±0.1nm（D2 656.1nm），±0.3nm全区域
5.波长重复性：≤0.1nm
6.杂散光：≤0.03%T
7.光度准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs)，±0.3%T（0-100%T）
8.光度重复性：≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1.0Abs)，≤0.1%T（0-100%T)
9.基线漂移：±0.001A/h @ 250nm&500nm
10.基线平直度：±0.001A
11.噪声水平：≤0.3%T
12.光度范围：0-200%T、-0.3-4.0 A、0-9999C
10 | [5 empty] | 13.★采用悬架式光学系统设计，整体光路固定在20mm厚的切削铝制无变形基座上（需提供实物图片或产品技术彩页复印件加盖公章）
14.▲显示系统：采用不小于10英寸高清智能真彩触摸屏，触屏灵敏，数据、谱图显示清晰
15.数据输出：至少包含USB、U盘、蓝牙(选配)、A4打印机（喷墨）
16.光源：进口氘灯和钨灯
17.主机功能：可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试及数据打印等功能
18.分析软件：联机操作时，除能实现主机的所有测试功能外，还可完成更为强大的数据处理功能，软件遵循GLP/GMP实验室使用规范，内置完善的用户管理、日志记录、数据存储追溯及报告输出功能
19.可选配自动多连池架、微量比色皿架、恒温自动进样器、反射附件、旋转式固体样品架、积分球等附件，满足用户多维测试需求，扩展了仪器的应用领域
20.▲产品需具有ISO14001、ISO45001、ISO9001、FCC、CE等认证证书
21.★生产厂商需达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星要求。（提供证书证明并加盖制造商公章）。
22.▲具有≥180位自动进样器接口（提供截图证明）
23.▲软件具有自定义测试方法功能，可实时调取创建方法，实现快速检测；同时具有数据管理功能，一键调取所需数据，可批量编辑样品名称；
24.配置电脑一台；电脑内存≥32GB，硬盘≥500G
配置清单：石英比色皿 8个
| 高效液相色谱仪 | 1 | 61 | 61 | 国产 | 1、四元梯度泵：
1.1 ★串联式双柱塞往复泵，伺服控制自动连续可变冲程驱动: 20μL～100μL，浮动活塞设计，传动装置采用齿轮和滚珠螺杆（自动连续可变冲程驱动需提供仪器软件截图予以证明，且设备验收时需实现该功能）；
1.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能；
1.3 流速范围：0.001 – 10 mL/min,，增量为0.001 mL/min；
1.4 最大耐压：≥600bar（需提供制造商公开资料予证明）；
1.5 流量精度：≤ 0.07 % RSD或≤ 0.02 min SD；
1.6 流量准确度：± 1 % 或10 μL/min；
1.7 压缩性补偿：用户可以选择，根据流动相的可压缩性；
1.8 组分精度：< 0.15 % RSD ；
1.9 内置集成的≤4通道脱气机，每个通道的内部体积：1.5 mL，从而实现更好的脱气效果，尤其增加高流速时的脱气效果。每个脱气通道都只针对流动相，因为进样器是高压进样设计，不需要额外脱气通道对进样器洗针液脱气
2、交互式智能控制模块（Infinity Assist）:
2.1 ★可同步CDS的用户名和密码，并可设置不同操作权限;
2.2 可设定≥50个任务程序且可根据分析项目名称命名（非方法1, 方法2简单命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：排气，预冲洗，平衡，后冲洗等。
2.3 具有至少2种判定仪器排气和色谱柱平衡终点的方式。
2.4 ★具有至少3种任务开启模式，如：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间。（提供实物图予以证明，且设备验收时需具备该功能）
2.5 ★可锁屏避免误操作，且锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器。（提供实物图予以证明）2.6 面板操作不会干扰样品分析过程。
2.7 ★远程控制：可以在任意地点通过手机远程控制仪器，实时查看仪器状态，执行仪器智能冲洗、自定义任务以及仪器故障诊断等功能。（提供手机界面截图予以证明）
2.8 ★环境温度监测：柱温箱有温度传感器，感知仪器周围的实验室环境温度。交互式智能控制模块可以抓取该传感器数据，绘制一段时间内实验室温度变化趋势并反应到面板上（提供截图予以证明），帮助进行故障排除分析。
2.9 ★监测单杆状态：可以实时监测单四级杆质谱状态，包括但不限于干燥器温度、干燥器流速、EMV电压（提供截图予以证明）其他品牌没有此功能。
3、自动进样器:
3.1 具有可编程进样功能，具有柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式，可通过进样器的自动化在线衍生化实现快速、灵敏的自动化氨基酸分析（提供制造商公开的完整的氨基酸分析操作指南，且设备验收时需实现该功能）;
3.2 最大耐压：≥600bar（需提供制造商公开资料予证明，验收时现场确认）;
3.3 进样范围：0.1-100μL，增量为0.1μL。可升级多次进样组件，最大可达1500 μL;
3.4 进样精度：< 0.25% RSD;
3.5 交叉污染：<0.004 % (40 ppm)，采用进样针清洗;
3.6 样品盘位数：≥130位, 可根据样品的粘度，调节取样及进样速度;
3.7 ★样品瓶自动丢弃功能：可配置外置进样盘，一共6个位置，除5个样品位之外，还有1个丢弃位可以连接废瓶通道丢弃任意不再需要的进样瓶。（提供设备实物的照片予以证明）
4、智能化柱温箱 :
11 | [5 empty] | 4.1 温度范围：低于室温10°C 到85°C，带降温功能;
4.2 ★半导体控温设计，单个柱温箱中需有≥2个独立的控温区；（需提供软件控制左右温度的照片以及体现柱温箱温度控制单元的照片;
4.3 色谱柱容量，在同一柱温箱可放置≥4支30 cm 或≥8支10cm的色谱柱；
4.4 柱温箱具有色谱柱自动识别器，仪器通过色谱柱的身份识别 (ID) 标签能够追踪色谱柱的性质和使用参数。
4.5 ★可内置色谱柱切换阀，色谱柱切换阀安装于柱温箱内部，以保证切换阀被稳定控温，减少色谱峰的展宽。通过单阀（该阀具有所有连接色谱柱的入口和出口通道，截图证明）即可实现最多2、4、6、8根色谱柱的切换（根据最终配置确定切换的色谱柱数量），节省空间，便于维护。此外，通过多个柱温箱链接，可以实现最多32根色谱柱的配置和软件控制（软件截图证明）
4.6 可升级2位10通阀及2位六通切换阀组成的阀切换系统，配置有独立的阀驱动和样品定量环，可以实现标准液相色谱仪自动进样和在线固相萃取浓缩进样两种模式的自动切换；(提供完整的制造商公开在线固相萃取应用文献)
4.7 同一方法可设置双柱参数，可升级配置为双柱交替使用，提升分析效率；（提供完整的制造商公开应用文献证明）
5、二极管阵列检测器:
5.1 检测器类型：1024 个二极管元件;
5.2 光源：氘灯和钨灯，紫外灯带RFID 标签，包含灯的一般信息;
5.3 最大采样速率：120 Hz（需提供仪器软件截图予以证明）;
5.4 漂移：: < 0.9 x 10-3 AU/小时;5.5 线性吸收范围： > 2.0 AU (5 %);
5.6 ★波长范围：190- 950 nm（需提供仪器软件截图予以证明，需显示最大波长可设置到950nm，最小波长可设置到190nm） ;
5.7 噪声： < ± 0.7 x 10-5 AU;
5.8 波长准确度：± 1 nm;
5.9 狭缝宽度：可编程：1, 2, 4, 8, 16 nm（需提供仪器软件截图予以证明）;
5.10 二极管宽度：1 nm;5.11 GLP 特性：数据恢复卡，防止数据丢失，RFID记录流通池和UV 等的状况
6、工作站软件:
6.1 参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、三维光谱检索报告等。
6.2 具备数据审计追踪功能。
6.3 诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析；仪器状态报告：包括仪器配置，错误信息，早期维护反馈参数的计数报告，诊断过程及诊断方法。
6.4 软件：Windows操作环境，液相色谱作软件，图形化设计，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。
6.5 ★数据分析和报告：具有积分优化器，它允许通过滑块调整积分参数（峰宽、斜率灵敏度、最小峰高、峰分离模式），并在色谱图窗口中实时预览所得的积分。（提供软件截图和制造商发布的软件说明文件予以证明）
7.配置电脑一台 配置清单
1、四元梯度泵
2、交互式智能控制模块
3、自动进样器
4、智能化柱温箱
5、二极管阵列检测器
6、工作站软件
7、配备电脑一台
| 中医四诊仪 | 1 | 12 | 12 | 国产 | 1、产品概述：通过采集人体舌面图像、脉象及体质信息并对其进行自动分析和保存，生成直观视图与中医健康数据报告，为中医健康管理提供可靠的辩证参考依据，提高体检中心满意度。
2、▲主机：内存：不低于16G 显卡：2G独显，硬盘：不低于固态256+机械1T。
3、显示器：液晶显示器，分辨率不低于1080P，显示器支持不少于14种曲线预设，其中至少包含5种医学影像常用模式。
4、▲可旋转采集箱外观：采集口应符合人体工程学设计，贴合面部，防止外部光线透进；内部配有换气通风装置、紫外线消毒灯、可拆卸消毒的下颌托与唾液接盘，避免交叉污染。
5、光源环境：应符合国标光源，无反光、阴影，照明光源为LED灯。
6、★应可提供均匀光、平行光、绿光三种光源模式。
7、辐射照度：设备在300nm-2500nm光谱范围内的最大照度时辐射照度应≤350W/m²。
8、专业采集摄像头，具备微距拍摄功能，像素数≥800万，图像分辨率水平和垂直方向均不小于5 lp/mm。
9、▲脉诊信息采集单元尺寸不大于38*52*73mm。
10、★脉压准确性：脉压采集范围为5g-20g，显示值的最大允许误差为±10%。
11、检测功能参数：系统包含病例创建、望诊信息采集、脉诊信息采集、体质辨识采集、健康管理、检测报告等不少于6个单元，且在一个模块中实现操作。支持连接体检系统
12、望诊信息采集单元包含舌诊与面诊两部分内容，可通过本地拍摄得到舌面象图像。采集图像时可实现色彩校正，能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB色空间的色差（ᅀE*ab）不超过20。（平行光、绿光除外）
13、▲舌诊采集模块应支持拍摄绿光舌图、平行光舌图、均匀光舌图。
14、舌诊采集模块应支持拍摄均匀光舌下络脉图。
15、舌诊采集模块应支持自动采集舌动态视频，时间≥4秒。
16、▲舌诊采集模块可实现辅助分析，应支持智能提取或手动选取舌体轮廓，自动选择分析选项。
17、★提供不少于98种舌象特征的分类供医生选择。（其中包括两种舌神，五种舌色一级分类、8种舌色二级分类，九种舌形一级分类、15种舌形二级分类，七种舌态一级分类、2种舌态二级分类，十二种苔质一级分类、20种苔质二级分类，三种舌苔颜色一级分类、15种舌苔颜色二级分类））；
18、提供舌下脉络的特征选项和诊断选择项。特征选项，包括不少于6种舌下络脉形态和5种舌下络脉颜色。
19、★提供详细精准的辅助舌象特征选项，当医生选择的舌象特征互相冲突时，系统可提供辨别提示。
20、面诊采集模块可对不少于17种整体面色诊断结果进行选择。
21、▲可自动识别面部不少于17处特征点，13类面部区域判读结果以对应脏腑的形式提供选择项，包含2种光泽与17种颜色分类。
22、支持查看面部特征点的色彩参数（lab值）。
23、★局部信息包括人中形态、人中颜色、鼻色、鼻形态、唇色、唇形态6种。
12 | [5 empty] | 24、★应提供不少于52种局部信息选择项（包含4种人中形态、15种人中颜色，6种鼻色，3种鼻形态，18种唇色，6种唇形态），并自动出具备选诊断结果。
25、★脉象采集设备模拟中医取穴指法，以点按方式锁定采集位置，可选取左、右手，寸、关、尺6组脉图。每组脉图可存储浮、中、沉三条信息并自动选取最佳脉图。
26、支持自动加压模式，且实时显示加压力度。
27、★自动加压：开始采集后，系统可自动根据是否存在脉图完成浮、中、沉三档取脉，并自动保存不少于3条脉图。
28、★脉型判断：可自动判断每组脉图脉型，符合包含平脉及其他28种脉象分类标准，并自动出具该种脉象的中医诊断意义，诊断意义种类不少于28种。支持复合脉型判断，支持手动更改脉型。
29、▲智能提取功能：可采集至少18条信息，对每条信息可自动判读脉图结果，智能提取与分析不少于6个要素（脉力、脉位、脉节律、脉力规律、流利度、紧张度）及7项波形数据（脉力方差、主波夹角、主波上部周期、主波入射角、主波幅高、主波间隔、主波上升期）。
30、▲应支持手动分析功能，支持手动选取波形不少于5个节点的位置。满足脉图采集特殊需要。
31、《体质辨识》根据GB/T 46939-2025《中医体质分类与判定》国家标准设计, 后台可判断得出被检者的体质类型，包括体质与兼夹体质，结果以雷达图形式展示。
32、▲应支持自主线上填写问卷、回答本地问卷两种方式对《体质辨识》进行检测。
33、智能合参判断功能：程序自动出具辅助合参证型诊断结果，并支持修改。
34、▲应支持根据辅助诊断结果，可自动匹配对应的食谱、茶饮、药膳、微运动、功法、足浴、艾灸、按摩等不少于8项推荐，可修改推荐内容，修改方式为两种，支持添加自选推荐，并可将推荐保存到健康报告中。
35、▲应支持输出涵盖检测者基本信息、各项检测信息、综合结果、健康管理方案等的标准化报告，并使用渐变条的形式展示整体健康状态，健康管理方案使用图文结合方式对饮食、运动、理疗、足浴、本院中医大健康产品展示。
配置清单
1.台车
2. 采集箱
3. 腕带（含接收器+充电线）
4. 计算机主机
5. 显示器
6. 键盘鼠标
7. 支架（含六角扳手）
8. 客户及医生坐椅
9. 木质脉枕
10. 电源线
11. 加密狗
12. 口水拖
13. 扫码器
| 烟雾净化器 | 2 | 2 | 4 | 国产 | 一、技术参数
1、设备的组成
1.1包含主机、万向吸气臂、初级过滤芯、专用手具（根据配置的设备机型选择）
1.2风机功率：0.25KW-0.35KW
1.3风机风量：≥650m³
1.4控制方式：手动+遥控
*2、万向吸气臂
2.1至少可360°旋转，吸气臂前端至少可180°旋转
2.2关节数量：≥3节；
2.3展臂半径≥1.2米
2.4前端配置过滤芯
2.5材质：铝氧化
2.6口径：Φ50
*3、颗粒物净化效率
3.1 颗粒物为：0.1um、02.5um、5um一次性通过率≥98%（要求出示检测报告）
3.2要求一次性净化效果：无任何异味（现场验收）
13 | [5 empty] | 4、手术烟雾净化器整体要求
4.1最大噪音≦55dB
4.2风量：≥50m³/h
4.3管道风速：≥8米/秒
4.4罩口风速：≥2.5米/秒
4.5工作电压：AC220V
二、配置清单
1.主机1台：WJY-MO2-N
2.前置初级滤芯2个：WJYLB-50A
3.吸烟管1根
4.专用手具2副
5.子母扣 1.2米
6.外接电源线1副
7.送机清单2份
8.使用说明书1份
9.产品保修卡1份
10.合格证1份
11.资质1份
12.产品分类界定文件2份
| 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 7.5 | 7.5 | 国产 | 1.激光器类型： 封离式直流激励二氧化碳激光器；
2.激光波长： 10600nm；
3.光斑直径： ≤0.8mm；
4.▲最小脉冲宽度：≤0.1ms;
5.传输方式：≥7 关节平衡锤式导光臂；
6.▲激光输出方式：≥4种，其中至少包含连续、单脉冲、重复脉冲等；
7.透镜焦距： F=100mm，F=50mm
配置清单
1.主机1台
2.电源钥匙2把
14 | [5 empty] | 3.电源线1根
4.脚踏开关1套
5.脚轮1套
6.2寸脚轮扳手1把
7.遥控安全联锁1个
8.七关节导光臂1套
9.手具头5个
10.保险丝3个
11.激光治疗设备使用注意事项1份
12.使用说明书1份
13.合格证1张
14.三证（生产许可证、注册证、营业执照）1份
| 除颤仪 | 2 | 4.5 | 9 | 国产 | 1.▲重量：≤4.6kg（含电极板）。
2.彩色显示屏≥7英寸，支持中文操作界面
3.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天及以上人群（需提供产品注册证明材料）。
4.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分22档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
5.▲支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型（需提产品供注册证佐证）。
6.▲可配置带放电按键的体内除颤电极板（提供产品说明书）。
7.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
8.除颤充电迅速，充电至200J≤3s。
15 | [5 empty] | 9.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，除颤后心电基线恢复时间≤3s。
10.▲外电极板支持病人接触状态显示（提供产品说明书)。
11.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
12.选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。
13.配置急救培训功能或系统，满足我院急救培训需求。
14.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于20种。
15.可选配12导静息分析功能，存储不少于120小时连续ECG波形，数据可导出。
16.标配1块外置锂电池，可支持200J除颤≥300次。
17.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP54。
18.工作环境温度范围：0°C-50°C
| 医用支撑腿架 | 1 | 3.5 | 3.5 | 国产 | ▲1.调节范围内360°任意悬停
悬臂垂直角度调节范围 ≤110°±5° （避免调节角度过大产生患者拉伤）
悬臂水平角度调节范围 ≤38° ±5° （避免调节角度过大产生患者拉伤）
提供产品说明书佐证
★2.气动助力协助调节。
3.角度精确，位置精确，带刻度显示。
4.配套立式腿架搁置推车，推车具有带锁止功能万向脚轮；主体为注塑工艺，表面为材料原色，无漆面，磕碰不易掉漆。
5.脚靴需配备高分子凝胶材质脚靴护套。凝胶保护套拥有对应银膜,透明膜阻燃报告。
▲6.提供可选择的脚靴样式，根据临床手术需要可选择短款或者长款脚靴（需提供厂家盖章原彩页及产品实物图片确认)。
16 | [5 empty] | 7.生产企业具备ISO13485国际医疗器械质量管理体系认证证书。
8.产品通过CE认证和美国FDA认证（提供证明文件）。
9.凝胶保护套产品选用环保材质，拥有第三方专业检测机构出具的环保监测RoHs证书，产品材质对人体和环境无毒无害无刺激。
10.腿架固定钢板厚度≥8mm，与手术床固定使用时采用固定钢板与卡扣双支撑点设计，有两个固定支点，与手术床形成二点线性固定（需提供厂家盖章原彩页及产品实物图片确认)。
11.边轨固定器双旋钮固定，锁紧固定范围可调，可配套所有品牌手术床（提供产品实物或图片确认）。
12.产品自重 ≤12KG
13.脚靴支撑杆长度 ≥680mm
14.脚靴支撑杆直径 ≥20mm
15.脚靴尺寸 ≥570*390*220mm
16.适用患者体重 ≥200kg
17.脚靴调节范围 ≥320mm
| 充气式升温装置 | 5 | 0.84 | 4.2 | 国产 | 序号 技术参数指标
1 ▲加热方式：热空气对流式加温
2 主机重量≤7.5kg，主机送风管长度≥2.4m。
3 主机风速调节不少于两档，最大送风量≥48CFM；
4 上电自检：主机通电开机时会进⾏上电自检，指示灯全亮。
5 ▲工作温度：温度调节≥4档，产品温度误差±0.5℃(投标时需提供技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料)。
6 ▲升温时间：产品从室温升温至设定档位时间≤120s。（投标时需提供技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料）
17 | [5 empty] | 7 出风口超温报警：通风管出风口温度超出 45℃，触发报警；风机口超温报警：风机口温度超出56℃，触发报警；出风口温度传感器断开报警：通风管出口处温度传感器断开时，触发报警；风机口温度传感器断开报警：风机口温度传感器断开时，触发报警；热断路器动作报警：产品热断路器动作时，触发报警。
8 ▲主机最大风速噪声≤49dB(A)。（投标时需提供技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料）
9 ▲风机转速≥4000PRM（投标时需提供技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料）
10 电气安全应符合 YY9706.235-2021、YY9706.108-2021 标准的要求；环境试验应符合 GB/T14710-2009中气候环境试验Ⅱ组、机械环境试验Ⅱ组和运输试验。
| 高频电刀 | 1 | 9 | 9 | 国产 | 1、设备主要用于各外科手术的切割和电凝使用，和所有内窥镜品牌通用。
2、设备具有单极电切、电凝和双极电切、电凝技术。
3、设备为液晶显示操作界面，具有集中显示功能，人机交互对话方式，功率和效果参数可以直接通过上下键设置，操作方便。
4、该设备有多种智能调节技术：
4.1电压调节：可实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝。
4.2电弧调节：可实现电切、电凝和液体环境下的电切提供支持，高阻抗组织区域内实现可重复的高效率电切;
4.3输出调节：可实现电凝和组织失活提供稳定的功率输出。
5、设备需具有的单极切割模式≥3种以上： 自动电切：效果调节≥8档，最高峰值电压≤740v;高能电切：效果调节≥8档，最高峰值电压≤1040v;无血电切：效果≥8档，最高峰值电压≤1450v;
6、设备需具有的单极电凝模式≥5种以上：柔和电凝：效果调节效果调节≥8档，最高峰值电压≤190v;快速电凝：效果调节≥8档，最高峰值电压≤2500v;强力电凝：效果调节≥4档，最高峰值电压≤1800v;喷射电凝：效果调节≥2档，最高峰值电压≤4300v;经典电凝：效果调节≥2档，最高峰值电压≤1430v;
7、设备具有双极电切，双极柔和电凝模式
双极电切：效果调节≥8档，最高峰值电压≤740v;
18 | [5 empty] | 双极柔和电凝：效果调节≥8档，最高峰值电压≤200v;
8、整机模块化设计，可独立的更换模块，如可以同时配置2个以上的单极插座；能进行硬件、软件升级，根据需求实现个性化配置。
9、整机采用微电脑技术和传感器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织需要自动调整输出功率。切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。
10．设备具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供智能补偿支持。
★11、设备具有升级功能：能够升级内镜电切，双路输出，氩气刀和水刀功能。
★12、设备为低电压设计，喷射电凝模式下最高电压≤4500伏。
★13、具有中性电极安全监测系统（≥4种监测类型可选择），能够对病人阻抗在20-120欧姆之间进行动态监测。能够监测高低频漏电电流；
★14、具有新生儿手术监测模式，在主机上有新生儿中性电极监控功能设置菜单，保证新生儿手术的最大安全性。
15、功率输出：
15.1电切最大输出功率：300W/500欧姆；
15.2最大输出时功率：≥500W/920VA
16、电源电压：110V-120V/220V-240V+/-10%；
| 半导体激光治疗仪 | 2 | 15 | 30 | 国产 | ★1、用于口腔黏膜、牙龈的汽化，口腔内软组织的切开、牙龈切除
▲2、激光中心波长：至少包含440±10nm(治疗光）、976±10nm(治疗光）;激光工作模式：至少包含连续模式、脉冲模式
3、激光输出功率不稳定度优于±5%，复现性优于±5%
▲4、激光脉冲频率：1Hz-20000Hz,步进1Hz，激光脉冲占空比：10%-90%，步进1%
5、脉冲宽度：400nm：10μS-0.9S,976nm：5μS-0.9S；瞄准光不小于650nm±20nm，功率小于5mW,且亮度可调
6、输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径小于3mm
7、工作有效距离：在0.5-5mm之间
19 | [5 empty] | 8、使用期限：≥10年 配置清单
1、主机*1
2、无线脚踏*1
3、手柄外套筒*2
4、光纤工作尖*27
5、预弯器*1
6、光纤切割笔*1
7、激光防护眼镜*3
8、光纤激发纸*1
9、小推车*1
10、消毒盒*1
| 心脏临时起搏器 | 1 | 4.5 | 4.5 | 国产 | ▲1.单腔起搏模式:AAI，AOO，VVI和VO0;双腔起持模式:DDD，DDI，DO0
2.无起搏疗法:000。
3.其他起搏模式:快速心房起搏(RAP)和紧急起搏。
▲4.起搏频事:30-200ppm;高频起搏:80-800ppm。
5.输出波形:恒定电流-方波。
6.输出幅度心房:0.1-20mA;心室:0.1-25mA;脉宽心房:1.0ms;心室:1.5ms;AV延迟:20-300ms。
7.灵敏度心房:0,4-10mV,ASYNC;心室:0.8-20mV,ASYNC;不应期心房:150-500ms。
20 | [5 empty] | 8.电池寿命在频率为70次/分钟并日所有其它参数为正常值时，多7天。
9.上下两个屏幕显示;显示参数:心率、心房输出、心室输出、模式、电油状态。
10.具有心房和心室起捕感知指示灯;开机白检。
11.具有智停健，暂停起搏和感知，以查省病人的内在节律。
12.D00/系急键按最大的心房和心室输出启动紧急双腔(DO0)起。
13.具有电除颤保护、静电保护。
14.其他要求:起搏感知状态栏、锁屏、起持暂停模式、电池取出后持续工作30S、心房追踪自动调整PVARP相AV问期、上限频率、LED背最灯、自动PVARP、时间违规,警告、自动调整、安全模式。
★15.配置清单:主机1台、电池2节。
| 电子支气管内窥镜 | 1 | 9 | 9 | 国产 | 一丶操作手柄（含插入管）：
1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
1.2 成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。
1.3 含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。
1.4软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。
1.5 ▲插入部有效长度≥610mm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。
1.6视场角≥120°。
1.7 景深：3-100mm。
1.8 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，实现精准诊疗。
1.9 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。
1.10 ★操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左旋转角度≥120°,向右旋转角度≥120°。
1.11 ▲吸引阀座一体式防脱落设计，能够解决吸引按钮术中易脱落的临床风险，不需要专机专用耗材。
1.12 ▲操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。
1.12.1 操作手柄上按键可控制图像处理器画面显示图像大小屏切换；
1.12.2 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时拍照方便术中保存患者图像数据；
1.12.3 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升术中对病灶部位诊断的精确度。
1.13 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可直接观察。
1.14 ▲连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，能够有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
1.15 具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。
1.16 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒，消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。
二丶图像处理器
2.1.具备医疗器械注册证。
2.2.配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。
2.3.显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃，显示屏高宽比为16：10，最大视野可达170°。
2.4.高清视频信号输出分辨率：大于等于1280×800。
2.5.开机时间≤5秒，一键开机即可快速使用。
2.6.主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16：9和4:3
2.7.具有≥3种图像形状可供操作者选择。
2.8. ▲具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转，可应用于多种角度观看。
2.9.数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。
2.10.具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。方便操作使用。
2.11.具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。
2.12.图像可全屏显示，且本机上可实时回放视频及照片。
2.13.具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能
2.14.▲亮度调节：3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）,且具备关灯功能。
2.15.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15级可调。
2.16.具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。
2.17.▲能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。
2.18.▲采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
2.19.▲非USB接口，具有内存卡插槽，可以存储图片及视频，标配内存64G,可兼容128G。
2.20.可选配视频转接线：在搭配指定型号内镜（分体式内镜）时可选配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。
2.21.▲能够兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。
2.22.供电方式：
21 | [5 empty] | 电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时；
交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。
2.23.软件终生免费升级。
三、手持式图像处理器
3.1 ▲配备≥4.0英寸手持式LCD显示屏。
3.2 显示屏高宽比为1：1，最大视野可达170°。
3.3 电容式触摸屏。
3.4 图像显示器的显示分辨率≥720×720。
3.5 开机时间≤3秒，一键开机即能使用。
3.6 通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。
3.7 ▲具有Micro SD 卡槽,并且配备可拆卸的 TF 存储卡。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。
3.8 可以存储图片及视频,内存≥64G，可存放约80万张拍摄图片。
3.9 拍照图片的图像尺寸≥480×480，录像文件的图像尺寸≥480×480。
3.10 具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。
3.11 具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。
3.12 具有至少2种输出图像形状可选，满足不同操作者的习惯。
3.13 ▲在实时观测模式下，主机首界面具有亮度调节快捷按键，能够精确调控内窥镜前端LED灯的亮度，支持三级灵活调节。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。
3.14 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。
3.15 可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0~15级可调。
3.16 用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。
3.17 采用翻盖式结构可角度调节≥120°。
3.18 采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
3.19供电方式：内置可充电电池，方便科室自行更换，搭配内窥镜操作部使用，电池续航使用时间≥4h，且配备备用电池，电池为市场通用18650可充电电池，维护替换成本低。
配置清单 序号 名称 数量
1 电子支气管内窥镜操作部
(含内窥镜主控软件) 1条
2 防水盖 1个
3 活检阀帽 5个
4 吸引按钮 2个
5 便携测漏器 1个
6 管道冲洗器 1个
7 清洗刷 1套
8 导管固定器 2个
9 电子内窥镜图像处理器（便携式） 1台
10 电源适配器（含电源线） 1套
11 SD存储卡_64G 1个
12 SD卡读卡器 1个
13 视频转接线 1条
14 DVI-DVI视频线 1条
15 BNC-BNC视频线 1条
16 音频收集器 1个
17 台车 1台
18 图像处理器（手持式） 1个
19 锂电池 2个
20 锂电池充电器 1个
21 64G TF卡 1个
22 SD读卡器 1个
| 血液灌流机 | 1 | 6 | 6 | 国产 | 一.基本参数
1、 适用管路：内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管。
★2 、血泵流量调节范围：9mL～450mL/min（ф8mm），6mL～300mL/min（ф6mm）。
3 、肝素泵流量调节范围：0.5～10mL/h
4 、肝素泵流量精度：±5 %
5、动脉压力显示范围：－20kPa～＋38kPa，显示精度±1kPa。监测范围：动脉压-150mmHg～+285mmHg。
6、 动脉压报警限设置范围：－20kPa～＋38kPa，报警误差±2kPa 。
7、静脉压力显示范围：－18kPa～＋40kPa，显示精度±1kPa。监测范围:静脉-135mmHg～+300mmHg。
★8、 血液保温器加热介质温度设置范围：36～41℃。
9、气泡报警：静脉回血管内发现气泡，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴有声光报警和文字提示。
10、压力报警：管路内动、静脉压力超过报警上下限设置范围，血泵自动停转，伴有声光报警和文字提示。
血液灌流机配置清单
22 | [5 empty] | 序号 配置清单 单位 数量 备注
1 血液灌流机（主机） 台 1
2 电源线 根 1
3 2A保险丝 只 4 备用
4 5厘米六角扳手 把 1 固定补液夹支杆
5 2厘米六角扳手 把 1 调整泵头用
6 4厘米六角扳手 把 1 调整泵头用
7 间隙尺 把 1 调整泵头用
8 使用说明书 本 1
9 检验报告单 张 1
10 产品合格证 张 1
11 保修卡 份 1
12 用户接收函 张 1
13 JF-801医用台车 台 1
| 输液泵 | 40 | 0.4 | 16 | 国产 | 一、技术参数： 适配耗材：标准一次性重力输液器，更换不同品牌管路需要校准 ，可用于胰岛素、镇痛药、化疗药物输注。
1. 输注核心参数
- 流速范围：0.1～1500 ml/h；0.1~999.9步进0.1ml/h，1000~1500步进1ml/h
- Bolus快进：0.1～1500 ml/h
- KVO维持流速：1.0 ml/h（可设置）
- 预置输注总量：0.1～9999.9 ml
- 累计输注量：0～9999.9 ml
- 输注精度：±5%（使用配套合格输液器）
2. 输注模式
(1)速度模式（ml/h）
(2)时间容量模式
(3)滴速模式（滴/min，选配滴速传感器）
(4) 体重剂量模式（μg/kg/min、mg/kg/h）
(5) SafeDose内置药物库，支持剂量上限保护
3. 压力与安全保护
- 阻塞压力：可调 100/300/525/900 mmHg
23 | [5 empty] | - Anti-Bolus防突推泄压功能
- 自动/手动键盘锁；流速上限锁定；不停泵在线改流速
4. 报警项目（声光+屏幕文字）
管路阻塞、管路气泡、输液完成、临近完成、KVO结束、泵门开启、未装输液器、滴速异常（选配探头）、断电、低电量、系统故障
5. 存储与通讯
- 历史日志：≥1500条输注记录
6. 供电、防护与机身
- 供电：AC 100～240V，50/60Hz；内置7.4V锂电池
- 电池续航：25ml/h低速运行≥4h
- 电气安全：I类 CF型，可在除颤环境使用
- 防护等级：IP34（防溅水）
- 屏幕：中文LCD液晶屏
二、配置清单
1. 输液泵主机（内置充电锂电池） 1台
2. 交流电源线 1根
3. 输液架固定夹（紧固夹） 1个
4. 多泵堆叠固定支架
| 注射泵 | 30 | 0.8 | 24 | 国产 | 一、技术参数：适配耗材：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml（60ml）标准注射器，可用于胰岛素、镇痛药、化疗药物输注。
1. 输注核心参数
- 流速范围
- 5ml针筒：0.01～200 ml/h
- 10ml针筒：0.1～500 ml/h
- 20ml针筒：0.1～800 ml/h
- 30/50ml针筒：0.1～1200 ml/h
- Bolus快进：最高1200ml/h，可自定义上限
- KVO维持流速：1.0～5.0ml/h可调
- 预置输注总量：0.1～9999.9 ml
- 累计输注量：0～9999.9 ml
- 输注精度：±2%（或±0.05ml，取较大值）；带电机疲劳补偿，长时间推注精度稳定
2. 输注模式
速度模式（ml/h）
时间模式（输入总量+时长，自动换算流速）
体重剂量模式（μg/kg/min、mg/kg/h自动换算）
间断给药模式（定时启停、脉冲推注）
连续联机模式（双泵无缝切换）
24 | [5 empty] | 3. 压力与安全保护
- 阻塞压力：4档可调 150mmHg、300mmHg、525mmHg、900mmHg
- Anti-Bolus防突推：阻塞报警自动回撤，避免解除梗阻瞬间大量给药
- 键盘锁，防止误操作；流速上限锁定，高危药物限速保护
4. 报警项目（声光+屏幕文字）
管路阻塞、注射器未装/脱落、输注完成、临近结束、电池欠压、市电断电、无操作超时、电机过载故障
5. 存储与通讯
- 历史日志：≥1500条输注记录（时间、流速、容量、报警）
- 接口：标配RS232串口；可选无线模块接入BeneFusion DS3输液监护系统
- 内置药物库，存储常用药物参数，一键调用
6. 供电、防护与机身
- 供电：AC 100～240V，50/60Hz；内置锂电池
- 电池续航：低速5ml/h条件下≥6h，断电自动切换电池
- 电气安全：I类 CF型，支持除颤环境
- 防护等级：IP34（防溅水）
- 屏幕：中文LCD液晶屏
配置清单
1. 注射泵主机（内置锂电池） 1台
2. 交流电源线 1根
3. 输液架紧固夹 1个
4. 多泵堆叠固定支架