彩色多普勒超声诊断仪（二）参数

一、技术参数

★1、用途：主要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

2、主要规格及系统概述：

2.1、彩色多普勒超声诊断仪包括：

▲2.1.1、≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，

2.1.2、具备最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频

▲2.1.3、具备超声切面厚度可调节技术，可进行超声切面厚度方向所有深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的敏感度、空间和对比分辨率及全场均匀一致性

2.1.4、具备多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量

2.1.5、具备组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，可实现自动补偿，支持凸阵/线阵探头，分级可调

2.1.6、具备组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像

2.1.7、具备宽带组织谐波成像技术，差量谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

2.1.8、具备高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头

2.1.9、具备高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量

2.1.10、具备精确成像技术，实现结构显示清晰、自然，背景显示平滑；有效降低组织结构中高回声区域的饱和度，可应用在所有探头上

2.1.11、具备智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；应用线阵探头时，彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节

2.1.12、具备组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头

2.1.13、具备穿刺针增强显示技术，增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，可选择不同的增强模式

▲2.1.14、具备超低速血流显示技术：可消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量

2.1.14.1、具备超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示

2.1.14.2、具备超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比，可用于风湿类关节炎等疾病的诊断

2.1.15、具备超声造影成像功能，采用幅值调制方式，应用脉冲减影谐波技术，具有双幅监控模式，支持三维立体显示

▲2.1.15.1、具备血管识别成像模式，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色显示较大血管灌注，绿颜色显示微细血管灌注

2.1.15.2、具备造影剂微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布，具有运动抑制功能

2.1.15.3、具备造影剂微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在显示微血管架构的同时显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断

▲2.1.15.4、具备造影剂的超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，采用独特算法，增强显示超低速造影剂信号

2.1.15.5、具有同屏四幅实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像

2.1.16、具备超声造影定量功能，具有时间曲线分析功能，利用获取的图像来对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动追踪功能

2.1.16.1、具备超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，计算特征参数值

2.2、具备测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

2.2.1、具备一般测量

2.2.2、具备心脏功能测量与分析

2.2.3、具备妇、产科测量与分析

2.2.4、具备血管血流测量与分析

2.2.5、具备血管内中膜自动测量

2.2.6、具备颈后透明层自动测量

2.2.7、具备血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度

2.2.8、具备2D直方图分析工具

2.3、输入/输出信号：

2.3.1、输入：至少包含S-VHS、RGB彩色视频

2.3.2、输出：至少包含S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个

2.4、连通性：至少包含医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。

2.5、图像管理与记录装置：

2.5.1、内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储

2.5.2、支持原始数据存储（RAW DATA）

2.5.3、存储：双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度

2.5.4、SSD 容量≥128 GB；HDD容量≥500 GB

3、技术参数及要求：

3.1 系统通用功能：

3.1.1、监视器：≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光

3.1.2、≥12英寸彩色液晶触摸屏，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节

3.1.3、控制按键数量≤35个，监视器上具有操作导航功能

3.1.4 操作控制台可上下左右自由调节

3.1.5激活成像探头接口至少包含4个，通用可互换

▲3.1.6 系统最大成像深度≥50cm(提供注册证证明材料)

3.2、探头规格：

3.2.1、性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调

▲3.2.2、系统支持的探头频率范围：在≥（1.5-33）MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz

3.2.3、系统支持电子矩阵探头

▲3.2.4、相控阵探头：可视频率范围≥（1.8-6.0）MHz，单晶体探头，支持超声切面厚度可调节技术，最大成像角度≥117°

▲3.2.5、凸阵探头：可视频率范围≥（1.8-6.2）MHz，单晶体探头，支持超声切面厚度可调节技术

▲3.2.6、线阵探头：可视频率范围≥（4.0-18.0）MHz，支持超声切面厚度可调节技术

▲3.2.7、线阵血管探头：可视频率范围≥（3.5-11.5）MHz，支持超声切面厚度可调节技术

▲3.2.8、超高频探头：可视频率范围≥（8.8-24.0）MHz，支持超声切面厚度可调节技术及造影成像

3.3、二维灰阶成像主要参数：

3.3.1、智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹

3.3.2、A/D≥14bit

3.3.3、声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

3.3.4、并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个

3.3.5、扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）

3.3.6、回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180s

3.3.7、增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8

横向增益可进行调节，分段≥6

3.4、频谱多普勒：

3.4.1、方式：至少包含PWD、HPRF PWD、CWD

3.4.2、频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

3.4.3、具备智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节

3.4.4、最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s；CWD：最大血流速度≥22.0m/s

3.4.5、最低测量速度≤0.1cm/s（非噪声信号）

3.4.6、电影回放时间：≥210s

▲3.4.7、取样宽度及位置范围：宽度≥（0.3-20）mm；≥15级

3.5、彩色多普勒：

3.5.1、显示方式：至少包含速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

3.5.2、具备彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高分辨率血流成像，超微血流成像

3.5.3、彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

▲3.5.4、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：≥（-30°～+30°）

3.5.5、显示控制：至少包含零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

3.5.6、彩色显示速度：超微血流成像模式最低平均血流测量速度≤2mm/s

3.5.7、彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

3.6 、超声功率输出调节：至少包含B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

二、配置清单

1、主机         1台

2、腹部探头     1支

3、线阵探头     1支

4、相控阵探头   1支

5、血管探头     1支

6、超高频探头   1支

7、带打印功能的超声图文工作站  1套

8、配套检查床和检查桌椅（含超声诊断专用椅）  1套